[image: image7.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image7.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目     录
一、概述
4
1.1  常规用途
4
1.2  安全事项
4
1.3  依据标准
4
5二、产品信息


52.1  突出优势


2.2  供电方式
5
2.3  面板示意
6
2.4  主界面菜单
6
2.5  技术指标
7
三、供货范围
7
四、测试步骤
8
4.1  接线
8
4.2  选择
9
4.3  测试
9
4.4  复位
9
4.5  充电
9
10五、注意事项


10六、售后服务




一、概述
1.1  常规用途
为了满足变压器直流电阻测量的需要，本公司最新开发研制了一款直流电阻测试仪。该仪器采用全新技术，具有高效率、体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由微处理器控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，还具有自动放电等功能。
本仪器测量精度高，操作简便，适用于配电变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等试品，也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品的快速测量，具有速度快、数据稳定的特点。
1.2  安全事项
· 本仪器户内、户外均可使用，但应避免雨淋、腐蚀气体、尘埃、高温等场所使用。
· 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
· 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
· 本仪表属高精密仪表，应避免剧烈振动。
· 对本仪器的维修、维护和调试应由专业人员进行。
· 测试完毕后一定要等放电指示完成后，再关闭电源，拆除测试线。
· 测量无载调压变压器，一定要等放电提示结束后，再切换变压器档位。
· 在测试过程中，禁止拆卸和移动测试夹和供电线路。
1.3  依据标准
XXX直流电阻测试仪依据的相关标准如下表所示：
	序号
	标准名称


	1
	GB50150-2006　　      《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

	2
	GB6587-86            《电子测量仪器环境试验总纲》

	3
	GB6593-86            《电子仪器质量检定规则》

	4
	DL/T845.3-2004       《电力行业标准直流电阻测试仪通用技术条件》

	5
	DL/T 596-2005           《电力设备预防性试验规程》

	6
	DL/T 846-2004          《高电压测试设备通用技术条件系列标准》

	7
	GB1094.1-GB1094.6-96  《外壳防护等级》


二、产品信息
2.1  突出优势
· 仪器输出电流大，且重量轻，轻巧强大，方便携带。
· 仪器提供5档输出电流选择，最大可以输出10A电流。
· 内置超大容量锂电池，便于现场操作，可连续工作8小时以上。
· 测量范围宽（0-20KΩ），适用于配电变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等试品，也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品的测量。
· 菜单简单友好，显示数据清晰易读，阳光下可清晰显示。
· 具有完善的保护电路， 测试线意外断开或电源中断，内建完善的放电回路及反电势保护电路使之具有极强的抗拉弧能力。
2.2  供电方式
本仪器采用交直流两用模式。
在不插入专用电源适配器时，由内置锂电池供电；
插上专用电源适配器后，自动切换为交流供电模式，并同时给仪器充电。
2.3  面板示意
[image: image1.png]



· I+、 I- 端子：电流输出端子。
· V+、V- 端子：电压测量端子。
· 充  电：插上专用适配器电源线后，给仪器充电；
· 开  关：为整机电源的接通与关闭；
· 显示器：正显液晶显示器，显示主菜单、测试电流和电阻值等。
· 复位键：整机回到初始状态，切断输出电流。
· 选择键：选择测试电流。
· 测试键：选定电流量程后按此键，仪器按选定电流启动进行测试，显示  
电阻值
2.4  主界面菜单
[image: image2.png]10A(0.1Q)

HL VAL I





2.5  技术指标
	工作电源
	直流：内置12.6V/2.2AH锂电池（专用电源适配器）

	输出电流
	5mA、100mA、300mA 、1A、10A（依量程选择）

	量程(电阻量程切换)

	10A档
	0～0.1Ω

	1A档
	0.03～6Ω

	300mA档
	0.1Ω～20Ω

	100mA档
	0.3Ω～60Ω

	5mA档
	30Ω～20kΩ

	准确度
	小于1.000kΩ
	±(0.2%RD+0.05%FS)

	
	1.000kΩ或以上
	±(0.2%RD+0.1%FS)

	最小分辨率
	0.1μΩ

	显示
	正显液晶显示屏，阳光下可清晰显示

	工作温度
	-10～40℃

	环境湿度
	≤80%RH，无结露

	储存条件
	-20℃~50℃，≤95％RH, 无结露

	体积
	长315mm×宽240mm×高150mm

	主机净重
	2.5Kg（含电池）


三、供货范围
	基本配置：
	可选件：

	便携式主机一台
专用测试线一套
电源适配器一个
标准电阻  一只
使用说明书一份
合格证、保修卡
	


四、测试步骤
4.1  接线
把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，防止虚接。 
[image: image3.png]i1





4.2  选择
打开电源开关，显示屏上会显示“欢迎使用”之后显示如下图，这时可通过选择键对选用电流进行选择。右上角电池标记显示电池电量。每按一下选择键，显示屏上会滚动出现各电流及量程。
[image: image4.png]10A(0.1Q)

HL VAL I





4.3  测试
当选择好电流后，按下测试键就开始测试，显示屏指示充电电流值同时提示“充电中…”，当电流稳定后显示屏显示所使用的测试电流，同时提示“正在测试”，之后“[image: image5.wmf] 

”开始闪烁，显示电流值和电阻值见下图，按测试键可以重新测量但电流维持不变。
[image: image6.png]Hifi: 10 A

B 4.230mQ





测试时当所选电流太小时，会提示“请更换大电流”，因为电流太小不利于测试稳定数据，此时应更换电流，让仪器提高输出电流。特殊情况可以不换量程，继续测量。
测试时当所选电流太大时，因为电阻太大，仪器电流充不上去，此时应更换适当电流档，重新测试。
4.4  复位
仪器电源自动与绕组断开，同时放电，音响报警，这时显示屏回到电流选择状态，此时可不必等待放电结束，可选择电流按测试键直接测试，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线结束测量。
4.5  充电
当电池电量显示不足时，请关闭电源开关，将充电器插入充电插孔即可充电。充电器指示灯红色表示正在充电。当充电指示灯变为绿色表示电池充电完成。不要对电池过度放电，否则将有损电池。
特别提示：严禁使用非本公司专用的电源适配器对仪器进行充电，否则可能引起爆炸！！！
五、注意事项
· 在测量无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。
· 有载调压的变压器测量高压侧电阻时从1或17最大电阻档开始测量。
· 拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。
· 选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程使用。超量程时，由于电流达不到预设值，即使强行继续测试结果稳定性差。欠量程时，电流太小，对于大容量变压器数据不稳定。当出现此两种状态时要确认量程，选择适合的量程进行测试。
· 测试过程中如果电量不足可连接充电器进行应急测试。
六、售后服务
仪器自购买之日起18个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。
客户保证：自发货之日起三年内，实行保修。如果由于疏忽、滥用、误用、改制、错误安装或使用造成的仪器损坏，不属保修范围之列。在任何时间保留对仪器做设计或构造上的修改权利，且不违反已售出仪器的有关规定。
KDZC-10A 直流电阻测试仪（迷你）


























电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 2 / 10

