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一、产品简介
SF6气体分解产物测试仪是集SO2、H2S、CO、HF分析仪于一体，将原来要用4台仪器才能实现的功能，集中在一台仪器。一次现场测量，即可完成两项指标检测，大大节省设备中的气体，一次测量节省2/3气体用量，同时减少用户的工作量，提高了工作效率。本仪器可广泛适用于电力、铁路、冶金和石化行业的SF6电气设备。

2、 产品特点
1、 快速省气：开机进入测量状态后，测量时间为２min左右。

2、 自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。

3、 数据存储：采用大容量设计，最多可存储200组测试数据。

4、 显示清晰：液晶屏直接显示SO2、H2S、CO、HF含量及时间及日期等内容。

5、 内置电源：内置4Ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。
3、 技术参数

	H2S
	测量范围
	0～100ppm

	
	最小检知量
	≤0.1ppm

	
	准确度
	±0.5%

	
	重复性
	≤1%

	SO2
	测量范围
	0～100ppm

	
	最小检知量
	≤0.1ppm

	
	准确度
	±0.5%

	
	重复性
	≤1%

	CO


	测量范围
	0～1000ppm

	
	最小检知量
	≤1ppm

	
	准确度
	±0.5%

	
	重复性
	≤1%

	HF
	测量范围
	0～20ppm

	
	最小检知量
	≤1ppm

	
	准确度
	±0.5%

	
	重复性
	≤1%

	环境温度
	－30℃～＋60℃
	环境湿度
	0～100％ RH

	电源
	AC 220V
	重量
	5公斤

	
	内置充电电池
	尺寸
	250×150×300mm3

	电池性能
	充电时间：20个小时；使用时间10小时以上。
	工作温度
	－40℃～＋80℃


4、 面板说明
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5、 测量方法
1、连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；再把测试管道上的快速接头一端插入综合测试仪上的采样口；将排气管道连接到出气口；最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧。
2、初始化

打开仪器电源开关，仪器进入初始化自校验过程。
3、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约20％，请关机充电后继续使用。
4、开始测量

仪器完成初始化自校验后自动进入测量状态(按“左”、“右”键可切换主测量页和设置页),此时打开综合测试仪前面板上的流量阀，然后通过调节测量管道上的针型阀，将流量调节到2L/M外。
5、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。
6、测量完毕后，关闭测量管道上的针型阀和试仪上的调节阀。

将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，请不要关闭仪器电源，按照上面步骤进行下一次测量。
7、 测量结束后，关闭测试仪电源。
6、 菜单操作

在测量状态，通过确定键可以进入功能菜单，如图1。

	1 清    零

	2 保存记录

	3 查看记录

	4 删除记录

	5 修改时间

	6 校    准


1、 清零

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“清零”菜单，按“确定”键即可。

2、 保存记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单，按“确定”键，进入保存数据页面，保存数据时，可以根据设备进行编号。设备编号最多为五位，可以通过“上”、“下”键增加数值大小，“左”、“右”键调整数据位数。输入编号后，按“确定”键，保存数据后自动返回测量页面，按“取消”键可以返回功能菜单，此时不保存数据。

3、 查看记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单，按“确定”键，进入查看记录页面。显示时从最后一个被保存的数据开始。可以按“上”、“下”键翻看数据。

4、 删除记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单，按“确定”键，可删除所有数据。按“取消”键可以返回功能菜单，此时不删除数据。

5、 修改时间

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择修改时间，按“确定”键，进入修改时间页面，此时可以修改年、月、日、时和分，方法如下：

          “上”、“下”键可以增加或减小数值， “左”、“右”键可以左移或右移修改位置。

修改完毕，按“确定”键则保存修改值后自动返回测量页面，按“取消”键则放弃修改值并自动返回功能菜单。
6、 校准（本功能仅在仪器出厂时的校准中使用，一般用户请勿使用）
7、 注意事项

1、 仪器应放置在安全位置，防止摔坏，避免剧烈震动。

2、 仪器使用前，应及时充电。

3、 充电时只需将电源线接入220V插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要20个小时以上。

4、 仪器不用时，应放入专用包装箱，并置于试验台或仪器架上以便防尘、防潮。

5、 仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或授权单位进行标定，以确保准确性。

6、 当检测气体中的SO2、 H2S、CO、HF浓度较高时，应将残存在导气管中的气体排除后再进行下一次测量。

7、 当检出设备中的SO2、 H2S、CO、HF浓度超过正常值时，建议测量两次，确认结果。

八、常见故障

	故障
	可能原因
	处理方法

	SO2、H2S、CO、HF无变化
	气体未进入检测器
	检查气路连接

	
	传感器连接线开路
	检查连接线

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	气体中无分解产物
	正常

	SO2、H2S、CO、HF检测数值偏低
	仪器内部气路有漏气
	检查气路

	
	灵敏度降低
	发送至厂家进行校准

	
	传感器失效
	发送至厂家进行维修

	SO2、H2S、CO、HF检测数值偏高
	灵敏度太高
	发送至厂家进行校准

	检测时 SO2、H2S、CO、HF读数不稳
	过滤器失效
	发送至厂家进行维修

	
	传感器失效
	发送至厂家进行维修

	
	电路故障
	发送至厂家进行维修

	充电指示灯不亮
	电路故障
	检查电路

	
	电池电压太低
	充电

	蜂鸣器不响
	蜂鸣器故障
	更换蜂鸣器

	
	电路故障
	检查蜂鸣器电路

	蜂鸣器响不停
	电路故障
	检查仪器

	
	传感器输出线松脱
	检查传感器连接线

	
	报警点设置太低
	重新标定设置

	LCD无显示
	LCD连接不好
	检查连接线插件

	
	电池电压低于5.8V
	充电或更换电池

	
	电路故障
	送我公司维修
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