[image: image5.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image5.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目  录

一、产品应用……………………………………………4
二、产品特点及技术规范………………………………4
三、面板说明……………………………………………5
四、测量方法……………………………………………7
五、菜单操作……………………………………………8
六、注意事项……………………………………………9
七、附录…………………………………………………10
敬  告

尊敬的KDWS-A 微机型SF6微水测量仪用户：

如果您是第一次使用本产品，敬请注意以下事项：

· 测量开始，首先全部打开面板上的流量阀，然后用仪测量管道上的针型阀调节流量。测量结束，则反之操作。

· 本设备内置大容量锂电池，充满电后可连续工作10小时以上。

· 露点仪放置长时间不使用时，在测试管道和气室中会剩有部分空气，因此在第一次测试时，其中的高湿气体会影响其测试速度，因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快（3-5分钟）。

· 打印数据时，建议插上AC220V电源，增加电池使用时间（打印机选配）。


谢谢合作！

一、产品应用： 

KDWS-A微机型SF6微水测量仪是目前湿度测量的精品级换代产品。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计，该产品是由本公司高级工程师与高校技术力量联合研制而成，是替代进口仪器的首推产品，得到广大专家及用户的认可。 

KDWS-A微机型SF6微水测量仪作为气体湿度精密检测的专用仪表，适用于变电站SF6开关气体湿度及制氢站、氢冷发电机组氢气湿度的精密、快速检测，也可适用于冶金、化纤、石化等行业特殊气体的湿度检测。
二、产品特点及技术规范
	产品特点

	智能校准
	传感器探头可自动校准零点，保证每次测量的准备性；

	快速省气
	开机进入测量状态后,每SF6气隔露点测定时间为1min左右；

	安全可靠
	采用德国原装进口自锁接头，安全可靠、不漏气；

	海量存储
	采用大容量数据存储设计，最多可存储200组测试数据；并且可打印

	高清显示
	彩屏直接显示露点、微水、环境温度、环境湿度、时间、日期及露点曲线等；

	智能接口
	配备RS232接口，可与PC机串口相连，进行数据传输；

	移动测量
	内置4Ah可充锂电池，一次充满可连续工作10小时；

	测值精准
	增加了温度补偿功能，保证了各种温度条件下的测量结果的准确性

	技术参数

	露点
	测量范围
	－80℃～+ 20℃

	
	测量精度
	±0.5℃（－60℃～+ 20℃）/±2℃（－80℃～－60℃）

	
	响应时间
	63%需5秒，90%需45秒/63%需10秒，90%需240秒

	环境温度
	－40℃～＋80℃

	环境湿度
	0～100％RH

	显示器件
	3.5寸彩色液晶显示器

	电源
	AC 220V；内置充电电池：一次充满可使用10小时以上

	重量
	5公斤

	尺寸
	250 mm×150 mm×300mm

	工作温度
	－30℃～＋60℃

	软件
	配备一套仪表数据管理系统

	界面
	中文界面

	显示
	具有实时曲线显示功能

	打印
	24字符/行，针打印，可设定打印数据


三、面板说明
[image: image1.jpg]BETANNXRESEE, TUARPIROEE.




按键说明


确定键：确认功能，在不同的界面下可调出/进入菜单、确认命令、

确认设置的数值。


取消键:退出功能,在不同的界面下可退出菜单、放弃设置的数值。


上  键：菜单项向上切换/菜单数值增加。


下  键：菜单项向下切换/菜单数值减少。


左  键：设置数值位左移选择。

右  键：设置数值位右移选择。
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



四、测量方法

1、连接SF6设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入露点仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

2、初始化

打开仪器电源开关，仪器进入初始化自校验过程。

3、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量指示变红，请关机充电后继续使用。

4、开始测量

将露点仪保护按钮调至“测量”。

完全打开露点仪前面板上的流量阀，然后通过调节测量管道上的针型阀，把流量调节到0.6L/M左右，开始测量SF6露点。

第一设备测量需要5～10分钟,其后每台设备需要3～5分钟。

5、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

6、测量其他设备

一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和露点仪上的调节阀。

露点仪保护开关旋至“保护”。

将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，请不要关闭仪器电源，按照上面步骤继续测量下一台设备。

7、测量结束

所有设备测量结束后，关闭露点仪电源。

五、菜单操作
在测量状态，通过“确定”键可以进入功能菜单，如图1。


[image: image4.wmf]三

  

查看记录

四

  

删除记录

五

  

修改时间

一

  

打

        

印

二

  

保存记录


1、打印 (打印机为选配件，建议打印时插入外接AC220V电源，增加电池使用时间）

打印当前数据：在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，选择“打印”菜单，按“确定”键，即可打印当前数据。

2、保存数据

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单，按“确定”键，进入保存数据页面，保存数据时，可以根据设备进行编号。

设备编号最多为六位，可以通过“上”、“下”键增加数值大小，“左”、“右”键移动到要调整数据位。

输入编号后，按“确定”键，完成保存数据。按“取消”键可以返回上一页，此时不保存数据。

3、查看记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单，按“确定”键，进入查看记录页面。

显示时从最后一次保存的数据，可以按“上”、“下”键翻看数据。

按“确定”键，打印记录。

4、删除记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单，按“确定”键，可删除所有数据。

5、修改时间

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择修改时间，按“确定”键，进入修改时间页面。

通过“上”、“下”键可以增加时间数值，“左”、“右”键可以减小时间数值。

输入小时、分钟、秒后，按“确定”键可以转到下一个修改域内。

六、注意事项
1、仪器应放置在安全位置，防止摔坏。避免剧烈震动。

2、勿测有腐蚀性的气体。

3、仪器使用前，应及时充电。

4、充电时只需将电源线接入220V插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要20个小时以上。
附  录 ：(六氟化硫断路器含水量测量要求)

	测  试  内  容
	标 准 （μl/l, 20℃）

	六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前）应分别测量开断单元和支柱单元水份值。
	≤150

	交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。
	≤150

	运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。
	≤200

	运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。
	≤300


KDWS-A 微机型SF6微水测量仪

































































电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 9 / 10

_1234567890.vsd
二  保存记录


三  查看记录


四  删除记录


五  修改时间


一  打        印



