[image: image14.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image14.jpg]使用说明书
[image: image15.png]



[image: image16.jpg]



武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目  录

一、产品简介……………………………………………3
二、功能特点……………………………………………3
三、技术指标……………………………………………4
四、使用说明……………………………………………5
五、注意事项……………………………………………10
六、售后服务……………………………………………11
附录………………………………………………………12
一、产品简介
KDHM-3000绝缘子灰密度测试仪，是本公司根据我国电网防污闪工作的需要，配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则》 （代替GB/T 16434-1996、GB/T 5582-1993、JB/T 5895-1991）和国家电网公司Q/GDW 152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》规定的要求。

KDHM-3000型绝缘子灰密度测试仪是成套测量装置。其中包含精密电子天平、鼓风干燥装置、过滤加速装置及测量附件等组成部分。整套装置操作简单，测量精确。
二、功能特点
[image: image17.png]won' || >
e

| ——t

=
=]




[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



  过滤加速装置           精密电子天平         鼓风干燥装置
1、过滤加速装置技术成熟，使用方便、效率高。含有多个抽头，可一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵，使用更为方便，故障率低；
2、鼓风干燥装置采用德国技术，风道先进；风机噪声小，性能稳定；
3、微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行判断加热所需功率，并显示加热状态，控温精确稳定； 
4、可调式进风口，控制箱内温度和气体的排放；
5、精密电子天平具有数字化多点线性修正、漂移修正、开机自检和去皮等多种功能；
6、附带配套计算软件，计算方便，且结果更为精确。
三、技术指标

1、天平精度：0.1mg；
2、最大称量：200g；
3、控温范围：室温+10℃～250℃；
4、温度分辨率：1℃；
5、温度波动度：±1℃；
6、温度均匀度：±1℃；
7、抽滤流量：60L/Min；
8、抽滤最大真空度：0.098Mpa；
9、抽滤单头抽气量：10L/min；
10、抽滤抽气头个数：2个；
11、电源电压：220±10%；
12、环境温度：5—40℃；
13、相对湿度： 85%。
四、使用说明

操作步骤大致分为称重、溶解、过滤、干燥、称重和计算。取出抽滤瓶、漏斗、软管，将漏斗装到抽滤瓶上（注意密封性），连接软管到快速过滤器入口，准备好烧杯、滤纸；安装好电子天平、调节水平仪与调整脚使之在桌面上平稳，并提前开机60分钟进行预热；安装好恒温干燥箱。



灰密度测试步骤
第一步：称重
在进行溶解操作前，必须先称量滤纸的重量，并记录下来。
调天平：天平开机前，应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央，否则通过天平的地脚螺栓调节，左旋升高，右旋下降，打开电源，按“开机”键，开启天平，为保证天平准确性，请预热大于60分钟。待天平稳定后，出现0.00000g，根据需要进行“校准”操作，将滤纸放置称盘正中央，待g出现后，即为滤纸的重量。
第二步：溶解

1、 选取绝缘子

绝缘子示意图
带电绝缘子串应取上数第二片、中间一片、下数第二片三片绝缘子；非带电绝缘子串应取任意位置的三片绝缘子。

提示：每次只测量一片绝缘子，最后用三片的测量结果计算平均值，同时，为避免污秽损失，拆卸和搬运绝缘子时操作者不应接触绝缘子的绝缘表面。
2、配置溶剂
建议选用去离子水，或蒸馏水。如果现场条件有限，可以使用引用纯净水或矿泉水。（电导率小于100为宜）
取水量过少时，会造成污秽中的可溶物未能全部溶解。建议取水量参照下面两种方法之一。
方法一：对单片普通型悬式绝缘子，建议用水量按300ml取。当被测绝缘子（包括悬式绝缘子及支柱绝缘子的单元裙段）的表面积与普通型悬式绝缘子不同时，可根据面积大小按比例适当增减用水量，具体用水量如下表：
表1 绝缘子表面积与盐密测量用水量的关系
	面积(cm2)
	≤1500
	150～2000
	200～2500
	200～2500

	用水量(ml)
	300
	400
	500
	600


方法二：按每平方厘米表面积用水0.2ml计算总用水量。
将上述溶剂装入洁净的烧杯中。
3、擦拭表面污秽和溶解
    建议使用洁净滤纸、棉球或纱布等对绝缘子表面进行擦拭。擦拭之前需要称其重量，用笔或电脑记录结果。
以纱布和蒸馏水为例，擦拭步骤如下：
a) 称量干纱布的重量，并记录结果；
b) 将纱布浸入烧杯中，再用洁净镊子（或戴上配置的一次性手套）把水挤干后取出；
c) 使用湿纱布擦拭绝缘子，直至绝缘子表面基本洁净；
d) 擦拭和溶解步骤完毕，准备将烧杯中的溶液过滤。
注意：

1、使用镊子把湿纱巾的水挤干时，以湿纱巾取出时不滴水为宜，保证在擦拭时溶液不流失，否则测试结果会有偏差；
2、尽可能只使用一片纱布，因为使用多片纱布会引起测量误差增大，而且在最后称重时可能超过天平量程。
第三步：过滤
过滤方式有两种，一种为常规过滤，另一种使用真空抽滤机过滤。
a) 常规过滤
准备器材：实验架、漏斗、烧杯、玻璃棒、滤纸。
过滤步骤和注意事项参照化学实验教材。
此种过滤方式的优点：器材易得、操作简便。缺点：过滤时间长；滤纸和灰中会残留一定量的可溶物，将使结果偏大。
b) 过滤加速装置过滤
准备器材：过滤加速装置、漏斗、导管、抽滤瓶。

过滤步骤参照真空抽滤机使用说明（详见附录D）。
此种过滤方式的优点：过滤时间短，可溶物残留微小，也缩短了
干燥时间。缺点：器材成本高。
第四步：干燥

将过滤后的滤纸顺对折成90°后平放在干燥箱的搁板上，关好箱门。打开电源开关，仪器开始加热工作，温控仪表开始显示工作室的温度。


干燥箱出厂时设置的温度为130℃，干燥时长为30-50分钟。可以根据实际情况重新设置温度和时长，建议温度不要超过150℃，否则可能引起滤纸燃烧。（详见附录C）

工作完毕后，关闭电源开关即可。
第五步：称重
将干燥后的滤纸和灰一同称重。（天平的使用详见附录E）
a)调水平：天平开机前，应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央，否则通过天平的地脚螺栓调节，左旋升高，右旋下降。
b)打开电源，按〔ON/OFF〕键，开启天平，预热30分钟。
c)天平校准，先按“去皮”，再放入砝码，然后取下砝码，如果显示值不为0，则再次按“去皮”。
f)置入滤纸和灰，待g出现后，即是滤纸和灰的重量。
g)称量完毕，按〔ON/OFF〕键关机。
第六步：计算
使用以下公式计算：
绝缘子表面附灰密度NSDD=1000（Ms-Mf）/S。
注：NSDD的单位为mg/ cm2 （毫克每平方厘米），
Ms表示滤纸和灰一起称重的质量，单位为g，
Mf表示过滤前滤纸和擦拭用纱巾质量，单位为g，
S表示绝缘子的表面积，单位为cm2。

五、注意事项

1、干燥箱距墙壁以20-30CM为宜；
2、干燥箱上面不得堆放物品；
3、天平应放置在无振动位置，尽可能的水平，称量时也应轻拿轻放。不能称取超出最大称量范围的物品；
4、请不要用包含溶剂或研磨剂的清洁剂，其将导致操作平台的薄膜损坏；
5、请注意勿让液体渗透进天平；
6、使用者请不要维修、保养或替换天平的任何部件。
六、售后服务

凡购买等值绝缘子灰密度测试仪的用户均享受以下的售后服务：

1、仪表自售出之日起三个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆机。属用户使用不当的情况不在此范围；
2、仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修；
3、仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费；
4、详细售后服务以销售合同为准。
附录A

表A1常用交流绝缘子表面积一览表

	序号
	绝缘子型号
	上表面积
cm2
	下表面积
cm2
	总表面积
cm2
	厂 家

	1
	FC70～FC120/146(127)
	566
	1083
	1649
	自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子公司

	2
	BC8～BC12/146(127)
	566
	1083
	1649
	

	3
	FC160/155(146,170)
	825
	1492
	2317
	

	4
	BC160/155(146,170)
	825
	1492
	2317
	

	5
	FC210/170
	854
	1458
	2312
	

	6
	FC300/195
	1020
	2157
	3177
	

	7
	FC7P～FC12P/146
	611
	1392
	2003
	

	8
	BC8P～BC12P/146
	611
	1392
	2003
	

	9
	FC70P～FC120P/146
	881
	1646
	2527
	

	10
	BC80P～BC120P/146
	881
	1646
	2527
	

	11
	FC16P/155(170)
	895
	1794
	2689
	

	12
	FC160P/170(155)
	1198
	2541
	3739
	

	13
	FC210P/170
	1183
	2536
	3719
	

	14
	FC300P/195
	1627
	3718
	5345
	

	15
	FC70DFC120D/127(146)
	1184
	1203
	2387
	

	16
	FC160D/146(155)
	1500
	1769
	3269
	

	17
	FC210D/155(170)
	1433
	1468
	2901
	

	18
	LXY-70 LXY4-70
	648
	862
	1510
	南京电瓷厂

	19
	LXY-100
	548
	862
	1410
	

	20
	LXY-120
	648
	862
	1510
	

	21
	LXY-160 LXY3(4)-160
	773
	1325
	2098
	

	22
	LXY3-210
	859
	1459
	2318
	

	23
	LXY-240
	859
	1459
	2318
	

	23
	LXY-240
	859
	1459
	2318
	

	24
	LXY-300
	1097
	2041
	3138
	

	25
	LXHY-70 LXHY4-70
	870
	1378
	2248
	

	26
	LXHY5-70
	975
	1601
	2576
	

	27
	LXHY4-100
	975
	1601
	2576
	

	28
	LXHY4-120
	975
	1601
	2576
	

	29
	LXY3-210
	859
	1459
	2318
	

	30
	LXY-240
	859
	1459
	2318
	

	31
	LXY-300
	1097
	2041
	3138
	

	32
	LXHY-70 LXHY4-70
	870
	1378
	2248
	

	33
	LXHY5-70
	975
	1601
	2576
	

	34
	LXHY4-100
	975
	1601
	2576
	

	35
	LXHY4-120
	975
	1601
	2576
	

	36
	LXHY3-160 LXHY4-160
	993
	1806
	2799
	

	37
	LXHY5-160 LXHY6-160
	1256
	2415
	3671
	

	38
	LXHY1-210
	1256
	2415
	3671
	

	39
	LXAY-120
	946
	784
	1730
	

	40
	LXZY-160
	1256
	2415
	3671
	

	41
	LXZY-210
	1256
	2415
	3671
	

	42
	LXZY-300
	1811
	3152
	4963
	

	43
	XP-70
	674
	917
	1591
	大连电瓷厂

	44
	XP-100
	670
	807
	1477
	

	45
	XP-160
	681
	891
	1572
	

	46
	XP-210
	874
	1112
	1986
	

	47
	XP2-210
	950
	1337
	2287
	

	48
	XP1-300
	127
	1994
	2121
	

	49
	XWP1-70
	1162
	861
	2023
	

	50
	XWP2-70
	1162
	861
	2023
	

	51
	XWP2-100
	1288
	1208
	2496
	

	52
	XWP2-160
	1551
	1208
	2759
	大连电瓷厂

	53
	XWP-210
	1423
	1360
	2783
	

	54
	XDP-70C
	336
	382
	718
	

	55
	XDP-70CN
	336
	382
	718
	

	56
	XWP-7
	1210
	803
	2013
	

	57
	X-4.5
	645
	805
	1450
	

	58
	XP-7
	685
	715
	1400
	

	59
	XP-10
	645
	805
	1450
	

	60
	LXP-7
	685
	715
	1400
	

	61
	CA-596EZ(400)
	
	
	3821
	NGK


补充型号：
	产品型号
	盘径
mm
	高度
mm
	泄漏距离
mm
	表面积
cm2
	制 造 厂

	XP-16
	255
	155
	305
	1630
	大  连

	XP-16
	254
	155
	290
	1530
	醴  陵

	XP3-16
	280
	155
	350
	2006
	大  连

	XP-16D
	280
	160
	370
	1965
	醴  陵

	XP-16D1
	280
	155
	330
	2019
	醴  陵

	XP-16D2
	300
	155
	300
	1965
	醴  陵

	XP-16D3
	300
	155
	400
	2275
	醴  陵

	XP-16D4
	300
	155
	400
	2675
	醴  陵

	XP-21
	280
	170
	335
	1892
	大  连

	XP-21
	280
	170
	320
	1974
	醴  陵

	XP-30
	320
	195
	370
	2455
	大  连

	XP-30
	320
	195
	350
	2462
	醴  陵

	XW-4.5
	254
	180
	450
	2200
	西  安

	XW-4.5
	254
	170
	440
	2080
	大  连

	XW1-4.5
	254
	160
	410
	2070
	苏  州

	XWP-6
	280
	146
	400
	2470
	醴  陵

	XWP-6
	254
	146
	390
	2070
	苏  州

	XWP-6
	254
	160
	400
	2070
	苏  州

	XWP-7
	255
	146
	400
	1800
	大  连

	XWP-7
	280
	146
	400
	2470
	醴  陵

	XWP-10
	280
	160
	450
	2492
	大  连

	XWP-16
	300
	155
	400
	2154
	大  连

	XWP1-16
	280
	155
	400
	2291
	醴  陵

	XWP3-16
	300
	155
	450
	2727
	大  连

	XHP-16
	300
	155
	450
	3007
	大  连

	XHP-21
	300
	170
	470
	3364
	大  连

	XHP-30
	320
	195
	460
	3194
	大  连


表A2常用直流绝缘子表面积一览表
	序号
	型号(吨位)
	上表面积
cm2
	下表面积
cm2
	总表面积
cm2
	厂家

	1
	CA-774EZ(210)
	
	
	3754
	NGK

	2
	CA-772EZ(160)
	2900
	845
	3745
	

	3
	CA-776EZ(300三伞)
	3951
	1268
	5219
	

	4
	CA-765EZ(300)
	2055
	3055
	5110
	

	5
	CA-735EZ(160)
	1355
	2295
	3650
	

	6
	CA-745EZ(210)
	1355
	2295
	3650
	

	7
	CA-765EZ(400)
	
	
	3980
	

	8
	大连 160KN
	1355
	2185
	3540
	

	9
	自贡 160KN
	1355
	2325
	3680
	


附录B

Q/GDW 152-2006对污秽等级的划分如下图：
[image: image1.jpg]*% (mg/em’)

v

%
N
\

X
EN(EN





等值盐密（mg/cm2）
注1：E1～E7对应表1中的7种典型污秽示例，a-b、b-c、c-d、d-e为各级污区的分界线；
注2：三条直线分别为灰密盐密比值为10:1、5:1、2:1的等灰盐比线。
图1 普通盘形绝缘子现场污秽度与等值盐密/灰密的关系

附录C   

鼓风干燥装置详细说明
I、产品介绍
恒温鼓风干燥装置（干燥箱）外壳体均采用优质冷轧板制作，外表采用静电喷塑；内室采用镜面不锈钢板制成；内设多层载物托架，高低位置可调；同时设置有合适的热风循环系统，隔热层充填超细玻璃棉。箱门设有双层钢化玻璃观察窗，便于观察；工作室与箱门接触处采用硅胶密封圈密封，以保证工作室与箱门之间的高度密封性，电器控制面板均布置在箱体左侧。
箱内加热系统由电加热器、风机、合适的风道结构以及控温仪组成；控温精度高，设定温度有保护装置，并配备有报警功能和定时功能。
II、功能特点
1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体处采用优质冷轧板，造型美观。
2、采用具有超温偏保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能控温精确可靠。
3、热风循环系统由能在高温下连续动转的风机和合适风道组成。提高工作内温度均匀度。
III、技术指标
1、电源电压：AC220V/50Hz
2、测量精度：±1%FS

   冷端补偿误差：±2℃(0～50℃范围内)
3、测量值(PV)、设定值(SV)范围：-199～999
4、控制方式：PID控制
5、使用环境温度：0～50℃

	面板说明
	内容说明

	PV
	测定值显示器

	SV
	设定值显示器

	ON
	输出开指示灯

	OFF
	输出关指示灯

	▲
	设定值增加键

	▼
	设定值减少键

	▼
	位移键

	Set
	按一次：开始设定温度

连续按二次：开始设定时长。


6、使用环境湿度：30～85%RH
7、工作室尺寸：340X320X320(mm)

8、外形尺寸：620X530X490(mm)

IV、使用方法               
1、向上抬起门把手，打开箱门，把需要干   燥处理的物品放入箱内钢丝搁板上，摆放时请注意物品之间要留出空间，以便空气对流循环，且不能堵塞下部的风道，向下压门把手关闭箱门。

2、接通与本设备要求相一致的电源，并将所使用供电电源插座的接地端可靠接地。

3、打开电源开关，显示器显示工作室温度。

4、修改设定温度:按一下“Set”键，进入温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值。按仪表上的位移键、增加键、减少键，设定所需温度。设定完成后，1分钟内无任何操作，仪器进入正常显示状态。或者按“Set”键，退出设置状态，进入正常工作状态。

5、修改设定时间：连续按二次“Set”键，进入干燥时长设定状态，显示窗下排显示提示符“ST”，上排显示恒温时间设定值（个位置闪烁），按仪表上的位移键、增加键、减少键，设定恒温时长。设定完成后，1分钟内无任何操作，仪器进入正常显示状态。或者按“Set”键，退出设置状态，进入正常工作状态。

6、当恒温时长为“0”时，表示没有定时功能，控制器将连续运行，显示窗下排显示温度设定值。当设定时间不为“0”时，显示窗下排显示运行时间，并且最后一位小数点“.”亮。等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，电亮的小数点开始闪烁。时间到，运行结束，显示窗下排显示“End”，蜂鸣器鸣叫30秒。运行结束后，长按“减少键”3秒可重新运行启动。
7、干燥结束后，关闭电源开关，等物品冷却到一定温度后（最好等降到室温后），再打开箱门取出物品，小心烫伤。
V、注意事项
1、干燥箱外壳必须有线接地，以保证使用安全；
2、使用完毕后应将电源关闭；
3、干燥箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物；
4、干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物；
5、干燥箱内物品放置切勿过挤，必须留出适当空间，以利于热空气循环；
6、箱体内外应经常保持清洁与卫生；
7、当工作温度过高时，关机后应将箱门打开降低箱内温度以后再取出物品，以防烫伤；
8未经授权，不得随意拆卸箱体，倘若由此造成产品损坏，责任由用户自行承担。
附录D  
过滤加速装置详细说明
I、主要技术指标

   真空度：-0.098MPa（循环水温度0～25℃）
   泵排量：60L/min

   单嘴抽气速率：10L/min

   电动机功率：180W

   水箱容积：15L

   工作电压：AC 220±10% 50HZ

   噪音：<45分贝

   自重：15KG

   扬程：8米

II、操作程序

1. 准备工作：将进水口与出水口用细且短的软管连接；将排水口和溢水口用粗的软管连接；

2. 打开水箱上盖，注入清洁的凉水，当水面高度与溢水口的下端齐平时停止加水；

3. 将抽头II使用配置的黄色橡皮管和夹子堵住。将抽头I与抽滤瓶的抽滤嘴用白色长橡胶软管连接。布氏漏斗和橡皮垫置于抽滤瓶上；

4. 将滤纸放在漏斗的底部，并尽量贴近滤斗壁和底部。操作要领：将滤纸平放于漏斗上，保持滤纸多出漏斗外围的部分分布均匀，将多余的部分向上折起，形同睡莲叶状，然后将滤纸放于漏斗底部。到入少量的水将滤纸浸湿，然后带上手套用手指轻轻的将滤纸与漏斗壁磨平贴紧，保证漏斗壁与滤纸之间没有气泡或间隙，这样抽滤的效果会好很多；

     5.抽滤开始：将需要过滤的溶液倒入漏斗中，溶液高度不能超过
滤纸。打开抽滤机开关，指示灯亮即开始工作。在抽滤的同时，不断向漏斗中添加溶液，保持溶液的高度稍低于滤纸上边缘为佳；

     6.抽滤完成后，再保持抽滤状态2分钟，以尽量减少滤纸中的水
分。将滤纸在漏斗中对折2次成90度扇形后取出。放于干燥箱或培养皿中等待干燥。  
III、常见故障及维修
	故障
	原       因
	维   修   办   法

	不抽真空
	1.真空装置被异物堵塞
	去掉真空头清除异物

	
	2.吸气管路漏气
	密封管路

	
	3.真空表失灵
	清洗表后密封螺丝键槽

	不启动电机
	1.线路不通
	检修更换线路

	
	2.保险丝管烧断
	检修更换保险丝管（5*20、20A）

	水泵不抽水
	1.水泵叶轮被污水锈结
	打开泵头，清锈结，换清水

	
	2.水泵叶轮打碎
	打开泵头，更换新叶轮

	
	3.水箱水没加到位置
	重新加水（加水至淹没泵头位置)


备注：最好在开机前转动电机风叶，以免电机卡住不动。
附录E

精密电子天平使用说明

I、使用说明 
（一）、操作

1.在使用前观察水准器。如水泡没有位于水准器的中心，需调节天平调节脚。使水泡位于水准器中心。

2.本天平采用轻触按键，能实行多键盘控制，操作灵活方便，各功能的转换与选择只需按相应的按键。

3.面板键盘介绍

<开机>/<ON>---开启显示屏键

<关机>/<OFF>---关闭显示屏键

<去皮>/<TAR>---清零（去皮）键

<积分>/<INT>---积分时间调整键

<稳定键>/<ASD>---灵敏度调整键

<校准>/<CAL>---天平校准、点数功能确认、百分比负载确认键

<点数>/<COU>---点数功能键

<单位转换>/<UNT>---量制单位转换

<打印>/<PRT>---输出模式设定键
（二）、开机

1.选择适合电源电压，将电压转换开关置相应位置。

2.开关接通电源，开始通电工作（显示屏还没通电）通常需要预热以后，可开启显示屏进行操作使用。如果急用，预热时间不足时，可以通过天平校准后称量，得到精确的测量值。

3.键盘的操作功能

<开机>开启显示屏键

只要轻按一下<开机>键，显示器全亮。

对显示器功能进行检查，约二秒后，显示天平的型号：

例如
[image: image2.jpg]—2014—




然后是称量模式：

[image: image3.jpg]0.0000g | B | 0.000g

FAZF JAR %





<关机>关闭显示屏键

轻按<关机>键，显示屏熄灭（此时天平仍旧通电的）。若要较长时间不再使用天平，应在关闭显示屏后，在拔去电源线。

<去皮>清零键

置容器于称量盘上，显示出容器的质量：

[image: image4.jpg]+18.9001¢g|





然后轻按<去皮>键，显示消隐，随机出现全零态，容器的质量显示值已去除：

[image: image5.emf]0.0000g


当拿去容器，就出现容器质量的负值：

[image: image6.emf]—18.9001g


再轻按<去皮>键，显示器为零：

[image: image7.emf]0.0000g


（三）、天平校准

1.校准天平的准备：

准备好相应质量的砝码，取下秤盘上所有被测物。置Cou-0，INT-3，ASD-2，UNT-0模式（天平开机的默认值）。轻按<去皮>键，天平清零。

2.校准：

轻按<校准>键，当清时出现“CAL-200”闪烁码时，即松手，表示需要用200g的标准砝码校准。此时放上准备好的200g标准砝码，显示屏出现“200.0000”时，拿去标准砝码，显示器应出现0.0000g。完成一次校准。如若显示不为零，则再清零，在重复以上校准操作（为了得到准确的校准结果，最好反复以上校准操作二次）。校准顺序如下图

[image: image8.jpg]0. 0000g [—*{CAL-200—> ——— [—*|200. 0000g—*|0. 0000g]





（四）、COU点数功能

本电子天平具有点数功能，其平均数设有5,10,25,50四档。

平均数范围设置：

只要按<点数>键不松手，显示屏就会出现如下所示的不断循环：

[image: image9.jpg]Cou-0

Cou-1

Cou-2

Cou-3_ |

Cou—4





分别代表5、10、25、50只的平均值。

如你需要一般称量功能，当显示器出现Cou-00时即松手，然后会出现等待状态“……”，待天平稳定后会出现称量状态0.0000g

如你需要进入点数状态，当显示屏显示“Cou-1、Cou-2、Cou-3、Cou-4”的任意一种状态即松手，显示屏会出现相应的状态“Cou-5、Cou-10、Cou-20、Cou-50”分别代表的是5、10、20、50个平均值。

如当显示为“Cou-1”时松手，随即显示器显示出“Cou-5”，其中“5”为闪烁码，此时秤盘上放上5个被称物，再按一下“校准”键，即会出现“……”等待状态数秒后，显示“5”，此时可拿去被称物，显示屏显示“0”,这是就可对相同重量的物品进行点数操作。（流量：被称物体的质量不能大于天平的大称量。）若用10、20、50作为平均值，那么点数的精确会更高。
（五）、UNT量制转换

只要按住<单位转换>键不松手，显示屏就会循环显示如下所示菜单：

[image: image10.jpg]—Unt-g

~Unt-ct]

|

~Unt-oz|

-

~Unt-ozt|





“g”表示单位“克”，“ct”表示“米制克拉”，“oz”表示单位为“盎司”。“ozt”表示单位为“金药盎司”。

（六）、INT积分时间调整

积分时间有四个依次循环的模式可选择。

只要按住<积分>键不松手，显示屏就会出现如下所示菜单，不断循环：

[image: image11.jpg]—INT-0

b

—INT-1

—INT-2

| e N |

—INT-3





其对应的积分时间长短为：

-INT-0快速，-INT-1短，-INT-2 较短，-INT-3较长。

<积分>键选定积分时间办法也同<单位转换>键一样。

（七）、ASD稳定度调整

本产品稳定度也有一次循环的四种模式可选择。

只要按住<稳定度>键不松手，显示屏就会出现如下所示菜单，不断循环：

[image: image12.jpg]—-ASD-0

ij

—ASD-1

—ASD-2

| N e I |

—ASD-3





其对应的稳定度为：

-ASD-0最高，-ASD-1高，-ASD-2较高，-ASD-3低

其中-ASD-0是生产调试用模式，用户不宜使用。为<稳定度>键选定灵敏度模式的办法也同<单位转换>键一样。

现将ASD与INT二模式的配合使用情况列出，供用户参考。

最快称量速度  INT-1  ASD-3

通常使用情况  INT-3  ASD-2

环境不理想时  INT-3  ASD-3

（八）、PRT打印设定

只要按住<打印>键不松手，显示屏就会出现“四种模式” ，依次不断循环，供用户选择。如下所示：

[image: image13.jpg]-PRT-0

ij

-PRT-1

-PRT-2

-PRT-3

N I O e B N |

-PRT-4




 
PRT-0为非定时按键输出模式。此时只要轻按一下<打印>键，输出接口上就输出当时的称量结果一次。注意：这是反应又轻又快地按此键，否则会出现下一个输出模式。

PRT-1  为定时半分钟输出一次
PRT-2  为定时一分钟输出一次
PRT-3  为定时二分钟输出一次
PRT-4  为连续不断输出

<打印>键模式的设定办法也同<单位转换>键。

（九）、称量、去皮、加物、读取偏差等操作

1.称量：

以上各模式待用户选定后（本天平开默认值是：INT-3，ASD-2，PRT-4）,按<去皮>键，显示为零后，置被称物于秤盘上，待天平稳定-即显示器左边的“0”熄灭后，天平的显示值即为被称物体的质量值。

2.去皮重：

置容器于秤盘上，天平显示容器质量，按<去皮>键，显示零，即去皮重。再置被称物于容器中，这时显示的是被称物的净重。

3.累计称量：

用去皮重称量法，将被称物逐个置于秤盘上，并相应逐一去皮清零，最后移去所有被称物，此时显示数的绝对值为被称物的总质量值。

4.加物：

置“INT-0，ASD-0”模式，置容器于秤盘上，去皮重。将称物(液体或松散物)逐步加入容器中，能快速得到连续读数值。当被称物达到所需称量，显示器左边的“0”熄灭后，这是现实的数值即为用户需的测量值。当加入混合物时，可用去皮重法，对每种被测物计净质量。

5.读取偏差：

置基准砝码（或样品）于秤盘上，去皮重，然后取下基准码，显示其负值。再置被测物于秤盘上，视被测物比基准砝码重或轻，相应显示正或负偏差值。

6.下称：

拧松天平底部小圆盖的螺丝，露出挂钩。将天平置于开孔的工作台上，调整水平位置，并对天平进行校准工作，就可以用挂钩挂物称量了。

II、天平的维护保养和故障排除

1.维护与保养
天平必须小心使用。秤盘与外壳需经常用软布和牙膏轻轻擦洗。切不可用强溶解剂擦洗。

2.故障与排除

	序号
	故障
	原因
	排除

	1
	显示器全不亮
	.天平未正常接通电源

.天平显示器开关未开

.瞬时干扰

.熔断丝损坏
	.设法接通电源

.按<ON>键

.重新开关天平或重插电源线

.换熔断丝，若再次烧坏，需送检修

	2
	仅显示上部线段“……”
	.超过最大载荷

.内部记忆校准数可能破坏

.秤盘未装好
	.应立减小负荷

.可按上述“校准天平”操作顺序重新校准。此时标准砝码放上去后，需经约8秒钟稳定后，再显示校准结果。

.重新安装秤盘

	3
	仅显示下部线段“……”
	.秤盘未安装好

.未放上秤盘而欠轻
	.重新安装秤盘

.同上

	4
	称量显示值不稳定，（数据跳动）
	.有气流

.工作台不稳定

.天平积分时间短

.天平所处室温波动大
	.关闭天平防风门

.天平置于稳定的工作台上

.可选较长的积分时间

.控制室温

	5
	称量结果不准确
	.称物前未清零

.天平未校准或校准砝码不准确

.电源电压不正确
	.按<TAR>键

.天平重新校准

.改用正确电源

	6
	显示器停留在某一数字或出现无意义符号
	.可能瞬时干扰

.电源电压不正确
	.重新开机或重插电源

.改用正确电源



	7
	显示器左边稳定标志“0”不熄灭
	.天平灵敏度较高

.天平所处环境不理想（如气流大，有震动， 室温波动大等）
	.改选灵敏度低一档

.应改变环境

	8
	显示“Err-1或Err-2”
	.可能瞬时干扰

.天平有故障
	.重新开机或重插电源

.送检修单位

	9
	显示“CAL-Err”
	.校准天平前，秤盘上留有物体

.标准砝码不准确

.标准天平前未清零

.未显示称量模式就按<校准>键
	.拿去物体，清零并校准

.清零并校准

.同上

.转到称量模式

	10
	显示屏的称量单位不显示，显示屏的左下有一个砝码图标
	.天平未经校准

.天平内部记忆的校准数被冲掉
	.需对天平进行校准

.同上

	11
	显示“Cou-Err”
	.点数操作时未预置过常数

.预置常数时称量太大

.预置常数时称量太小
	.作点数平均数的预置操作


KDHM-3000绝缘子灰密度测试仪








计 算





干 燥





过 滤





溶 解





称 重





准 备





称 重





精密电子天平、滤纸





绝缘子、烧杯、滤纸





过滤加速装置、抽滤瓶、软管、漏斗、滤纸





恒温干燥箱、滤纸





精密电子天平、滤纸





配套灰密计算软件





2





1





3





4





5





6





7








电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
29 / 32

