[image: image2.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image2.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目 录

一、 产品概述……………………………………………3
二、主要技术指标…………………………………3
三、使用说明………………………………………4
四、注意事项……………………………………………4
五、配件清单……………………………………………4
六、售后服务……………………………………………5
一、产品概述
本系列交直流高压分压器是现场测量用的专用仪器仪表，既可测量直流高压，又可测量交流高压的，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，在完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件，而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点，因此它是现场测量的理想仪表。
二、主要技术指标


1．准确度及高压阻抗
	电压等级
	AC/DC50kV
	AC/DC100kV
	AC/DC200kV
	AC/DC300kV

	分压比
	1000：1
	1000：1
	1000：1
	1000：1

	阻抗
	200MΩ
	400MΩ
	800MΩ
	1200MΩ

	准确度
	直流值
	1．0级
	1．0级
	1．0级
	1．0级

	
	交流值
	1．5级
	1．5级
	1．5级
	1．5级


2．工作环境
温度：0~40℃
湿度：≤85%RH

3．体积、重量
	电压等级
	AC/DC50kV
	AC/DC100kV
	AC/DC200kV
	AC/DC300kV

	体积（mm3）
	170×170×600
	170×170×800
	220×220×1500
	220×220×2100

	重量(kg)
	约10
	约15
	约25
	约36


三、使用说明
1．打开铝合金箱上盖，握住均压球逆时针旋转，拧下均压球、取出分压筒、专用数字测量仪表及专用电缆线。再将均压球拧在分压筒上，放在所需位置。
2．在分压器底座“地线”接线柱上牢固地接上地线。
3．将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。
4．将专用电缆线的一端插入分压器的输出孔中，另一端插入测量仪表的电压测量孔中，注意插紧接牢。
5．根据所需测量的高压，选择测量仪表所掷位置，将底板上交直流转换开关根据需要打在AC或DC档。
7．加载高压并记录数据。
8．降压一段时间后，直到测量仪表显示为零时，方可拆除实验线路。
四、注意事项
1．本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。
2．严格注意保持操作距离，确保操作安全。
3．检查各部位联接可靠，特别是地线的牢固联接。
4．测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。
5．严禁超压使用，并注意表面的清洁，不使用时应放在阴凉干燥处。
五、配件清单
1．连接电缆线            1根
2．使用说明书            1份
3．产品合格证            1份
六、售后服务
本公司产品保修一年，三年维修，一年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修，超过一年，按成本收取少量费用。

[image: image1.wmf]接地接线柱

输出插孔

分压器低座

分压筒

均压球

高压引线端

转换开关


                   图1：分压器连接示意
KDFRC-100交直流高压分压器





















































电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. Kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 4 / 8

_1501673120.dwg

