[image: image1.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






产品技术规范书
[image: image1.jpg]
设备名称：局部放电检测仪
型    号：KDJF-2002
数    量：1台套
生产厂家：武汉科电中威电气有限公司
1、 产品简介
KDJF-2002局部放电检测仪具有检测灵敏度高，适用试品范围广，信噪比高等特点。采用大屏幕示波管，试验波形显示清晰，有高频椭圆扫描（摄取功率小于1伏安），放大系统动态范围大，频带组合多（九种），有辅助零标系统，有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头，可同时显示放电脉冲的放电量。此局放仪是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具，也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。
二、技术指标 

1、可测试品的电容量范围6pF~250uF。 
2、检测灵敏度及允许电流（见表1） 
	输入单元序号
	调谐电容范围
	灵敏度（pC）
（不平衡电路）
	允许电流有效值

	
	
	
	不平衡电路
	平衡电路

	1
	0～25～100pF
	0.02
	30mA
	0.25A

	2
	25～100～400pF
	0.04
	50mA
	0.5A

	3
	100～400～1500pF
	0.06
	120mA
	1A

	4
	400～1500～6000pF
	0.1
	0.25A
	2A

	5
	1500～6000～25000pF
	0.2
	0.5A
	4A

	6
	0.006～0.025～0.1μF
	0.3
	1A
	8A

	7
	0.025～0.1～0.4μF
	0.5
	2A
	15A

	8
	0.1～0.4～1.5μF
	1
	4A
	30A

	9
	0.4～1.5～6.0μF
	1.5
	8A
	60A

	10
	1.5～6.0～25μF
	2.5
	15A
	120A

	11
	6.0～25～60μF
	5
	25A
	200A

	12
	25～60～250μF
	10
	50A
	300A

	7R
	电阻
	0.5
	2A
	15A


表1、检测灵敏度及输入单元允许电流值 
3、椭圆扫描时基 

（1）频率50（内）、100、150、200、400Hz； 

（2）旋转：以30°为一档，可旋转360°； 

（3）工作方法：椭圆——扩展——直线； 

（4）高频时基椭圆可按输入电压（10～250V）调节至正常大小，其摄取功率<1伏安，并有过载自动保护装置。 
4、显示单元 

采用124×104（mm）矩形示波管，有亮度与聚焦调节旋钮。 

5、放大器 

（1）3dB低频端频率：10、20、40kHz任选； 

（2）3dB高频端频率：80、200、300kHz任选； 

（3）增益调节，粗调6档，档间增益差20±1dB，细调范围>20dB； 

（4）正负脉冲响应不对称性<1dB。 

6、时间窗 

（1）窗宽：可调，50Hz下15°～150°； 

（2）窗位置：每一窗可旋转0°～170°； 

（3）两个时间窗可分别或同时开。 

7、脉冲峰值表 

（1）线性刻度指针式表头0—100 误差±5%（以满刻度计）； 

（2）对数刻度指针式表头0—10—100 误差±5%（以满刻度计）； 

（3）数字表头：以3位半LED数字表显示0—100 误差：±3%（以满刻度计）。 

8、试验电压表 

（1）量程100kV（用100kV电压表电阻R）； 

（2）显示：3位半数字电压表； 

（3）误差：±3%。 

9、零标系统 

（1）内部零标发生器的零标志可变换极性，并可旋转0～180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符； 

（2）零标志与所有椭圆扫描频率相一致。 

10、结构 

（1）体积530×550×220（mm）； 

（2）重量：约22kg。 
五、服务质量要求
1、资料要求
提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。
2、售后服务
质保期为三年、终生维护，质保期内若出现质量、技术问题，供方应及时（接到需方的正式通知后72小时内）到需方免费进行维修，质保期满后的维修应按照供方的售后服务方式进行处理，保证满足供方的维修需求，但供方应对需方提出的疑难问题提供技术指导。
3、培训（双方协商）
供方免费对需方人员定期进行技术培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作、软件功能的应用、设备的日常维护和一般故障的排除等，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导。
4、验收标准和方式（双方协商）
对设备的验收采取现场运行方式进行，供方派技术人员到现场进行试验、培训，保证设备运行指标合格，需方需全力配合。
            电话：027-86861986    传真：027-68864025
网址：www.kdzw88.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号

[image: image2.jpg]


