[image: image2.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image2.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd

目 录

概    述……………………………………………3

二、产品结构……………………………………………3
三、工作原理……………………………………………3
四、技术参数……………………………………………4
五、操作方法……………………………………………4
六、使用条件……………………………………………5

七、注意事项……………………………………......6
八、原理图纸……………………………………......6

10KVA/50KV工频耐压试验装置

概述

试验变压器又称升压器，它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。

二，结构

本系列产品铁芯为单相芯式，采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成，紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式，由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在内，高压线圈在外。仪表线圈为一独立绕组，一般情况下为100V。壳体为八角形，10KVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。

三，工作原理

将工频电源输入操作箱（或操作台），经自藕调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压，其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆，在使用交流时，插入短路杆。

四，技术参数

容量:10KVA
输入电压：200V

输入电流： 50A

输出电压：AC50KV   DC70KV

输出电流：200mA

测量电压：100V

变比：500

五，操作方法

1.按照试验要求，分别将控制台、试验变压器及被试品连接好，控制台的输入接220V电源，控制台的输出端接试验变压器的输入端，控制台的电压、电流端分别与试验变压器的电压、电流端分别一一对应。接地端与保护大地相连。

2.检查无误后，合上电源开关，緑灯（- HG）亮，调压器手柄置于零位时，黄灯（- HY）亮，此时表示可以送电操作。

3.按照被试品正常试验所需电源电流和耐压时间，选定过电流倍率/切除开关（- SA）的位置，并设定好过电流继电器（- KA）、时间继电器（- KT）的动作值。

设定公式为：

过电流继电器的动作值=电流继电器刻度盘值×K×电流互感器额定值（50）÷5 其中，K为电流倍率/切除开关的状态值，分别为1、2、＋∞。开关处于×1、×2位置的K值分别为1、2，OFF位置为＋∞。（此处过电流保护切除，故一般不置于此处，否则损坏试验设备及被试品）。

4.以上所有工作完成后，按下送电按钮，一次主回路接触器（- KM1）吸合，调压器受电，此时零位灯（- HY）灭，送电指示灯（- HR）亮。蜂鸣器报警，提示高压试验开始，注意安全。

5.顺时针旋转调压器手柄，报警声停，调压器升压，同时应密切注意高压电压表和低压电流表的指示，当升到被试品规定的耐压值时，停止升压，及时按下计时按钮（- ST2）并留意被试品的情况。

6.当耐压计时到时，操作台自动声光报警，此时逆时针旋转调压器手柄直到零位。按下停止按钮（- SP）和计时按钮（- ST2），主回路及时间继电器断电，此时红灯灭，黄灯、緑灯亮。试验即告完成，可

关断电源开关。
7.在升压或耐压过程中，如发生短路、闪络、击穿等
过流时，电流继电器（- KA）动作，切断主回路，蜂鸣器报警，表示被试品不合格，此时逆时针旋转调压器手柄直到零位。

六，使用条件

    1，环境温度：0～40℃    2，海拔高度：＜1000M    3，相对湿度：＜85％    4，工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性介质。
七，注意事项

1.开箱时应检查电器元件是否损坏或松动。

2.使用前应检查各电器的接触是否良好，特别是调压器碳刷的接触良好。

八，电气原理图

[image: image1.png]FA K4
1, HE ém) KA 3 4 K
A
" w3 T o
g £
sq1
KMl
sT1f-
KM
sp1f-

K&





KDYD 工频耐压试验装置








电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 3 / 3

