[image: image3.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image1.wmf]L

2

L

1

调

压

器

升

流

器

T

x

K

K

2

K

1

T

0

D

Z

使用说明书
[image: image3.jpg]
[image: image4]
武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目   录

1、 用途……………………………………………………5
二、 结构……………………………………………………5
三、 技术指标………………………………………………5
四、 自校……………………………………………………5
五、 检定……………………………………………………5
六、 注意事项………………………………………………6
五、 售后服务………………………………………………6
六、 附图……………………………………………………7
尊敬的顾客
感谢您购买本公司KDHL-23S标准电流互感器。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。
[image: image5]我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
[image: image6.png]



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
· 慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。
· 安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语
[image: image7.png]


警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。
1 、用途

  作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。

2 、结构

电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成，其原理如图2所示。
接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。L与K分别是一次、二次绕组的极性端，当需要穿心时La为极性端。
三、技术指标

温度：-5— +40℃

湿度：﹤80%

容量： 5VA、COSφ=1

一次电流：5，7.5，10，15，20，25，30，40，50，60，75，80，100，120，150，200，250，300，400，500，600，750，800，1000A /5A

精度：0.05S级

额定电压：500V

允许额定电流下长期工作，120A以上穿心
四、自校

   若电流互感器有1/1电流比时，则可经常进行自校，以考核其准确度。自校线路附图3所示。图中TX为电流互感器，Z为负荷箱。
五、检定

该电流互感器检定比其低两级或两级以下准确等级的互感器时，其线路附图4所示。
图中，TO为标准电流互感器，TX为被检电流互感器，Z为被检电流互感器所带的负荷。

六、注意事项

1．检定电流互感器时，标准电流互感器与被检电流互感器电流比必须相同。

2．严格按照图中所给出的线路接线。
3．检定互感器之前，须先测试负荷箱是否准确。
4．检定过程中，严禁二次绕组开路。
5．检定互感器之前需选退磁，建议使用闭路退磁

退磁完毕在切断电源之前，应将二次绕组短接。
6．带升流器电流互感器的接线原理图与上述的接线图大致相同，只是升流器的输出绕组与互感器的一次绕线是同一绕组，其余均相同.

七、售后服务

凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务：

1、仪器自售出之日起三个月内，如有质量问题，由我公司免费更换新仪器，但用户不能自行拆机。

2、仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修。

3、仪器使用超过一年，我公司负责长期维修，适当收取材料费。

4、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成自损我公司不负责任。
八、附图
一、升流器结构原理图
二、电流互感器结构原理图

三、电流互感器自校线路图      四、电流互感器检定线路图


[image: image8.png]


   
KDHL-23S标准电流互感器




















� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���








电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 5 / 8

_1234567892.bin

_1234567893

_1234567891

_1234567890

