[image: image8.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image8.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目 录

1、 概    述……………………………………………3
二、技术参数……………………………………………3
三、工作原理……………………………………………4
四、使用方法……………………………………………4
五、注意事项……………………………………………8
感谢您选用闭口闪点全自动测定仪(本机型采用电点火方式)，您在使用仪器前，请认真阅读使用说明书。
一、概述

闭口闪点全自动测定仪，主要用于石油产品闭口闪点值的测定，仪器采用ARM微处理器技术、彩色LCD、电阻式触摸屏技术、中文菜单，人机交互更方便；仪器具有掉电存储功能；仪器具有自动点火、显示、锁定并打印结果、自动冷却等功能；仪器具有点火器亮度外部调整功能；仪器具有测量准确、重复性好、性能稳定可靠，操作简单的优点。广泛应用于电力、石油、化工、商检、科研等部门，符合ASTM D93 、GB/T 261-2008标准方法要求。
二、技术参数
显 示 器：彩色LCD显示器

操作方式：触摸屏

测量范围：室温~350℃
温度检测：铂电阻
重 复 性：＞110℃±2℃    ≤110℃±1℃
点火方式：电点火
信息存储：可存储500个分析结果
冷却方式：强制风冷
打 印 机：热敏打印机
重 复 性：符合ASTM  D93  GB/T 261标准
电    源：交流220V±11V，50Hz±2.5HZ

功    率：≤350VA

使用环境温度：10℃~35℃
使用环境湿度：≤85%

三、工作原理

仪器按照ASTM  D93、GB/T261-2008方法规定的升温曲线加热，温度接近闪点值时自动点火，当出现闪点时仪器自动锁定显示打印结果，同时自动对加热器进行冷却。
四、使用方法

（一）测试操作
1、接通电源后,仪器测试臂部分自动抬起,并有提示音, 显示仪器名称及版本号。2、点击屏幕任意位置，显示测试界面：

[image: image1.png]P T PR 1 A

iﬂ : 150.2 C
NmfE: 150.2°C





   点击“开始”，测试臂落下，开始测试；点击“终止”，停止试验，测试臂升起。“试验条件”处显示测试的设定条件，包括预期闪点、打印机开关设置、试验所适用的标准等。“试验信息”处显示试验的进程信息。

   在试验界面中，点击“自检”、“设定”、“条件”、“记录”等按钮，可进入相应的功能界面。

2、自检界面

   该界面下可以对仪器的各部件执行自检操作。

   点击“测试臂”，测试臂组件升起；再次点击，测试臂组件落下。点击“点火器”，点亮点火器；再次点击，熄灭点火器。点击“搅拌”，启动搅拌；再次点击，关闭搅拌。点击“开盖”，启动杯盖滑板运行，并自动归位。点击“打印机”，启动打印机打印自检，打印机会打印模拟的测试结果（并非真实的测定结果），以验证打印机是否工作正常。

    执行各部件自检过程中，其下方会显示相应的操作信息。

[image: image2.png]A T PR 1 A

B I B

HéAs s

WS mAF s FE T




3、设定界面

            [image: image3.png]P T PR 1 A

EEEE . EE R

MitiAs (C) 2 150.0 -
* S & (k) : 101.3 -





     该界面下可以设定预计闪点值与大气压值：点击“预计闪点”或“大气压”后的“更改”，进入预计闪点或气压设定界面：

（1） 预计闪点设定

       [image: image4.png]TR IA R E

o s E RS
REM.

HBIR10E 2RI
© IR0 LIERIE





该界面下，点击“设定值”区域，键盘上方预计闪点设定值输入框处光标闪烁，可以输入数字，并按“←|”确认输入。要删除输入的数字，可以点击“←”。点击右上角的“X”，退出预计闪点设定界面。点击左下方“超温10度终止试验”或“超温20度终止试验”用于选择符合国标方法(超过设定温度10度终止测试)或非国标方法（超过设定温度20度终止测试）的终止测试条件。

（2） 大气压设定

测试所在地区的大气压值不同，会导致测试试样的闭口闪点值不同，为校正到标准大气压下的准确值，需要根据实际气压值做设定。操作方法参加“预计闪点设定”。

4、条件界面

[image: image5.png]PAT I PR3 T 5 A

EETIEE . FE
& . FR g - GB261
ASTM D93

o FIRA FIRB




 该界面用以设置打印机的开启、关闭及测试试样所符合的标准、采用国标时根据样品分类而采用的不同测试步骤等。采用的标准包括GB261-2008和ASTM D93,设定为“每度”时，测试试样开始后，在温度上升约5℃时，每升高1度即开盖并点火一次，试验试样是否闪火，适用于并不确知闪点范围的试样。选择“步骤A”时，按GB/T261-2008要求的步骤A测试方法测试样品；选择“步骤B”时，则按GB/T261-2008要求的步骤B测试方法测试样品。

  点击相应区域，实现打印机或适用标准、测试步骤等条件的选择设定。

  5、试验记录界面

           [image: image6.png]A T PR 8 1 A

----ﬂ

W& (O





    该界面显示已测试样的测定结果试验记录。“上翻”、“下翻”按钮用以翻页查询，“清除”按钮用于清空记录存储区的所有数据记录—点击“清除”后弹出确认清空记录窗口，避免因误操作而意外删除所有的试验记录。

  6、时间设定界面

    在以上具有显示实时时间的界面中，点击该时间显示区域，进入时间设置界面：

           [image: image7.png]Bf(B&E  2013-11-06 08:10:23

Lol 2]]s]

Lalls]ls]
Lz (sl ol
Lo | [mn] |mz]





  要调整日期、时间时，点击该界面上方的时间显示区域，键盘输入框中即有待修改时间显示(年、月、日、时、分、秒显示区域以“？”代替)，需要按顺序逐个输入，待秒数字输入后，可点击“确定”按钮完成修改。如中途退出，请点击“取消”。

（二）样品测试
   1用石油醚或汽油把样品杯清洗干净，把试样倒入试样杯中至刻度线，把样品杯放入仪器加热穴内。在测试界面点击“开始”，测试头自动落下，仪器开始升温测试。当测试到闪点值时，仪器会自动将测试头升起，显示闪点值并打印结果。如果在测试中需要终止试验，可点击“终止”。
2、当样品温度预置过低或样品温度过高时会自动结束试验，并在“测试信息”处中显示“预期闪点设定值过低”或“样品温度过高”。样品测试范围为预置温度前18度到预置温度后20度范围。
3、当样品试验温度超过预置温度20℃未发生闪点时，仪器会自动终止试验。
4、当试验结束后需返回主菜单时，按“△”或“▽”键。
五、注意事项

（一）测试注意事项
1、仪器因有点火装置，须在通风橱内操作（不要开风机）。
2、温度传感器由玻璃制成，使用时不要与其它物品相碰。
3、每次换样品都要将样品杯清洗干净，样品加热穴内不要有其它物品放入，否则将无法进行试验。
4、测试头部分为机械自动传动，切勿用手强制动作，否则将造成机械损伤。
5、当仪器未能正常工作时，应先检查信号线是否接好，再用仪器的自检功能进行检查，如有问题请及时与我们联系，勿自行拆修。
（二）保养
1、仪器的传感器部分易附着油污，会影响检测精度，要经常用汽油、石油醚对传感器清洗，清洗时要十分小心，以免碰坏。
2、仪器外亮不要用腐蚀性清洗剂擦洗，以免将表面漆破坏，长期不用时把样品杯放入加热穴中，在“仪器校验”栏目下，选“测试头”按“确认”键将其落下。

KDB-O2闭口闪点仪


























电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 2 / 8

