[image: image7.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image7.jpg]使用说明书
[image: image8.png]




武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd

目  录
一、概述………………………………3

二、主要技术指标……………………3

三、结构特征…………………………5

四、使用方法…………………………5

五、外插温度计方法…………………10
六、注意事项…………………………11



    恭喜您拥有我们公司的产品！
    衷心感谢您选用我们公司生产的多功能全自动振荡仪！
    我们公司作为生产油质分析仪器及电力电气设备的专业厂家，有着雄厚的技术力量与完善的售后服务体系，能够为您提供优质的产品并确保产品长期正常使用。为保证产品各项功能正常使用，请在使用前详细阅读《产品使用说明书》。
1、 概述

KDZW-601多功能全自动振荡仪，是新一代实验室物理试验振荡仪器，该仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法；符合DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的振荡加热方法，用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气。该仪器采用微计算机程序控制，PID温度自动裁定计算技术，控制温度精确；实现了智能型人机对话，傻瓜式界面操作，具有体积小、重量轻、低噪音等特点。 
2、 主要技术指标

显    示：大屏幕液晶显示（240×128）；
温度范围：室温～100℃；
控温精度：室温～50℃   ±0.1℃；
          50℃～100℃  ±0.3℃；
振荡频率：275±3次/分；
振荡幅度：35mm；
样品倾斜角：5º
色谱脱气振荡方式：恒温50℃，振荡20分钟，静止10分钟，保持恒温50℃；
水溶性酸振荡方式：恒温75℃，振荡5分钟，保持恒温75℃； 

自 定 义振荡方式：1～60分钟内任意设定振荡、静止时间；30～75℃内任意设定温度；
仪器状态自检：
温度自检功能
振荡自检功能
样品放量：100ml注射器8支；
          250ml三角烧瓶4支；
电    源：交流220V±22V；
噪    音：＜40分贝
频    率：50Hz±5%

功    率：500VA

使用环境温度：-20℃~40℃
使用环境湿度：≤85%

外形尺寸：500×350×385；
重    量：35kg

3、 结构特征（见图1）

[image: image1.png]@? @





图1

1、显示控制面板       4、确认键        7、电源开关
2、△上行键            5、电源插座      8、上开门
3、▽下行键            6、保险丝        9、温度计插孔
4、 使用方法

1、将仪器电源接好，使用电源插座容量大于5A，检查仪器保险管，并有良好的接地。
2、根据样品不同，更换不同的样品盘。
3、首次使用请将控制面板的外膜撕去，以达到更好的观察效果。
3、打开电源开关，仪器有“嘀，嘀，嘀”提示音。
屏幕显示：
	多功能全自动震荡仪
欢迎使用


按任一键屏幕显示菜单主页，光标默认停在“色谱脱气振荡”方式上。如图：


按上、下键选择振荡方式，直接按“确认”键，进入色谱脱气振荡，屏幕显示：
  ↓
按“确认”键，屏幕显示：
按“确认”键，开始工作，屏幕显示：
  ↓
按“确认”键，屏幕显示：
[image: image2.png]



达到振荡温度后，会显示1分钟计时，屏幕显示：
  ↓
显示：
[image: image3.png]



1分钟计时时间到，开始振荡，屏幕显示：

  ↓
显示：


振荡计时时间到并且静止时间不为0时，屏幕显示：
  ↓
显示：
[image: image4.png]38.5C
#hik
et 08 43 10 &

iRAE 50 FE





.当静止计时时间到时，屏幕显示：

此时会伴有蜂鸣器“嘀，嘀，嘀”报警音，整个实验结束。
在升温、振荡、静止或恒温时，可按下“上键”进入“恒温”选择模式，此模式有“恒温”·“停止”·“返回”三个选项。
各选项意义如下：
恒温：仪器自动加热到预设定温度，然后保持此时的温度恒定。处于恒温状态仪器不震荡。
停止：结束本次试验，返回工作模式选择界面。
返回：返回到之前的模式。
按“确认”键执行选择项。
在实验进行当中，如果需要中断实验，按“上”键直至“停止”，再按“确认”键，屏幕返回到工作模式选择界面。
其它方式的振荡，按上下键依次选择，试验步骤、显示界面与色谱脱气振荡相同。

五、外插温度计方法


1、将上开门上的温度计插孔密封螺钉取下，按照图2规定的温度计插入尺寸插入温度计。
2、把温度计用胶布粘好，按照图3规定使其高出一个台阶能将温度计定位并卡在插孔上。
[image: image5.png]


图2      [image: image6.png]


图3

6、 注意事项
1、请将仪器安装在水平坚固的工作台上；
2、请不要安装在有腐蚀性气体的室内；
3、不要将仪器安放于湿度大的地方，注意保持室内通风；如使用环境湿度长期大于65%，请不定期保持仪器通电，以保持其长期正常使用；
4、仪器显示屏不要用手或硬物冲击、碰撞，以免造成损坏；
5、如有其它不能自行解决的问题请直接拨打公司服务电话，我们将尽力为您解决。
装  箱  单
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	震荡仪
	
	台
	1
	

	电源线
	
	根
	1
	

	托盘
	
	个
	1
	

	保险丝
	5A
	个
	2
	

	说明书
	
	份
	1
	


KDZW-601 	多功能全自动振荡仪 





选 择 工 作 方 式











水溶性酸振荡


自定义  振荡


仪器状态自检





色谱脱气振荡





	温度        38.5℃


状态        振荡


计时  			09分30秒





温度50度





振荡20分





设定工作方式





静止10分





	温度        50.2℃


状态         恒温


计时  			10分00秒


� INCLUDEPICTURE "../Application%20Data/Tencent/Users/983665052/QQ/WinTemp/RichOle/8TW%5bCOB88%60H)%25%5b%5dLWTKG68V.png" \* MERGEFORMAT ���


     


          








PAGE  
电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.com
11 /12

