                              [image: image18.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image18.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd

目  录

2一、 前言：


2二、功能特点


3三、技术参数


4四、仪器结构与装配


5五、 工作原理


6六、 菜单及按键操作说明


6一、 开机画面：


6二、参数设置画面


7三、砝码标定界面


8四、 纯水标定画面


9五、样品测定画面


11六、历史记录画面


11七、测试注意事项




1、 前言：

感谢您选用武汉科电中威电气有限公司的产品，为此本公司将为您提供全面的技术支持和服务保障。本产品需由具备使用资格的人士使用，在使用本产品之前，请您仔细阅读产品使用说明书，并理解所述内容，了解设备自身的技术参数、性能及操作使用方法，严格遵守电气高压试验相关标准和电业安全工作规程进行操作。请将本使用说明书置于容易获取的位置，以便于以后参考使用。
使用本产品还需遵守当地关于该类设备的相关使用要求（如有），以及相关的试验要求、标准、规程等，并在遵守当地关于电力作业安全相关要求的前提下使用本产品。

二、功能特点

分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力，张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成，是相关行业考察产品质量的重要指标之一。我公司生产的全自动张力测定仪适用GB/T6541标准，基于圆环法（白金环法），测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单，精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品，教学等行业。

· 采用独创的快响应电磁力平衡传感器，提高了测量精度与线性度；

· 仪器校准只需标定一点，解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器；

· 实时显示等效张力值、当前重量（可作为电子天平称重）；

· 集成温度探测电路，对测试结果自动温度补偿；

· 240×128点阵液晶显示屏，无标识按键，具有屏幕保护功能；

· 带时间标记的历史记录，最多存储255个；

· 内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能；

· 配有标准RC232接口，可与计算机连接，便于处理试验数据（可选）；
三、技术参数

	· 测量范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0-200mN/m

	· 准 确 度：　　　　　　　　　　　　　　　0.1%读数±0.1 mN/m

	· 分 辨 率：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  0.1mN/m

	· 灵 敏 度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  0.1mN/m

	· 电源电压：　　　　　　　　　　　　　AC220V±20%  50HZ±10%

	· 最大功耗：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   20W

	· 适用环境温度：　　　　　　　　　　　10～30℃(典型值25℃)

	· 适用环境湿度：　　　　　　　　　　　　　　　　　 ≤85% RH

	· 外形尺寸：　　　　　　　　　　　　　　　200×300×330(mm)

	· 重　　量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    6kg


四、仪器结构与装配

[image: image1.jpg]4

E’%%S

o]




　　　 　 前视图　　　　　　　　　　后视图

图4-1
(1)液晶显示器　　　　　　　　　　　　(7)调节机脚

(2)样品杯　　　　　　　　　　　　　　(8)RS232接口

(3)环架杆　　　　　　　　　　　　　　(9)保险丝

(4)铂金环　　　　　　　　　　　　　　(10)电源开关

(5)测试台　　　　　　　　　　　　　　(11)电源输入口

(6)无标示按键
　　　仪器应安放在平整稳固的台面上，调节三个调节机脚，观察测试台中间的玻璃泡，使其中的气泡处于中间位置。仪器周围不得有强磁场干扰，测试过程中避免风吹向铂金环，测试环境温度应保持恒定，不要将仪器放在湿度大、有腐蚀性气体的环境中工作。

5、 工作原理

　　　铂金环从“液-气”界面或“液-液”界面向上拉出来时，在铂金环下面会形成一个圆形的液柱膜，随着圆环的继续上升液柱膜破裂，在这个过程中通过电磁力平衡传感器检测到出现的最大的受力值，通过以下公式计算即可转化为张力值。

M=mg/2L    L=铂金丝周长

此方法测得的力的大小受到以下几个因素影响：

1、铂丝环的平均半径及铂金丝的半径。

2、“液－气”或“液－液”的密度差。

3、液体的纯度，电解质杂质将严重减低张力值。

4、环境的温度。

由于在铂金环处形成的液柱不是圆筒形的，必须引入修正因子F，由Zuidema  与waters给出的修正因子F的计算公式：

[image: image2.emf]修正后的最终结果为：[image: image3.emf]
式中：

P0------下液体密度，　　　　　　　  　单位：g/mL

P1------上液体密度或气体密度，　　  　单位：g/mL

Rs------铂金丝的平均半径，　　　　　　单位：mm

Rh------铂金环的平均半径，　　　　　　单位：mm
6、 菜单及按键操作说明

仪器按键为无标识按键，在不同的显示界面下，按键具有不同的功能定义，由对应显示的菜单来决定，这样的设计减少了按键数量，按键功能定义明确，使人机界面更加友好。

在以下按键操作说明中，加黑反显的数字或图形为当前调整修改的内容。
1、 开机画面：

液晶屏幕显示画面如下：

[image: image4.png]R 4E F

[

2005-06-01 10:20:03




图6－1

连接好仪器电源线，打开电源开关，即进入开机显示画面。在当前显示画面有五个功能项目可供选择：

“参数设置”：进入参数详细设置画面

“砝码标定”：进入仪器标定画面

“纯水标定”：进入纯水标定画面

“样品测定”：进入样品测试画面

“历史纪录”：进入存储数据画面

二、参数设置画面

[image: image5.png]£: 1.000
: 0.850
: 0.30
£: 9.85
L. 20.5

2005-06-01

10:20:03





图6-2

在当前显示画面下按“项目”键选择欲修改的参数，“跳格”键光标在当前参数的数值间横向移动，“增加”键对当前的参数数值进行调整，按“退出”键，保存参数并返回到开机画面如图6-1。

各参数的意义说明如下：

重液密度――下层液体密度，　　　          　单位：g/mL

轻液密度――上层液体密度或气体密度　　　　　单位：g/mL

铂丝半径――铂丝环的半径　　　　　　　　　　单位：mm

铂环半径――铂金环的平均半径                单位：mm

当前温度――环境温度　　　　　　　　　　　　单位：℃
需要特别说明的是：

1、当测试表面张力时，轻液密度输入的是空气的密度；当测试界面张力时，轻液密度输人的是上层液体的密度

2、当前温度的数值指示的温度，可能与当前的实际温度有偏差，用户只需在这里输入当前的实际温度，仪器将自动计算之间的差值，作为修正因子保存，以后显示的温度值将按此差值进行修正。
三、砝码标定界面

使用砝码对仪器进行校准，画面如下：

[image: image6.png]LGHESERES, HARE
2 ISR, BRI
PR BH: 0425
HHfdihE: 0000mg
49K J1: 000.0mN/m

2005-06-01 10:20:03




图6-3

此项操作对仪器精度影响较大，需谨慎。分两步执行：

第一步：保证仪器调整到水平状态且铂金环洁净，等到仪器读数变化比较小，轻轻按下“归零”完成仪器归零操作。

第二步：将满量程校准用的勾状砝码挂在铂金环横梁上，等到仪表读数变化比较小时，轻轻按下“校准”键，完成满量程校准操作。

“退出”键存储砝码校准结果，返回设置主画面如图6-1。
4、 纯水标定画面

这里的标定指的是纯水标定，即通过测试纯水的表面张力，来检验仪器是否准确。仪器内部自动默认下层液体为水，上层为空气，并根据当前的环境温度值，查表取得此温度时水的密度，并对结果进行温度补偿。

　　　因为纯水在25摄氏度时的表面张力为71mN/m—72mN/m.用户可根据纯水标定的结果，来判断仪器工作是否正常。
按液晶屏幕提示内容操作依次会出现如下几个画面：

[image: image7.png]2Kk
T IR &, UEATERE

i f . 0000mg

2005-06-01 10:20:03




图6-4

按“上升”“下降”键调节测试台的高度，以便放入样品杯。

按“开始”后，仪器自动提升测试台，将铂金环浸入液以下5mm处。
[image: image8.png]AlKbRE
WEAETAT R, WA

i f . 0000mg

2005-06-01 10:20:03





图6-5

自动延时30秒后，仪器自动缓慢下降测试台，开始测量过程。

[image: image9.png]AKkRSE
228 J A

i f . 0000mg

2005-06-01 10:20:03





图6-6

测量结束，显示本次测量张力值。如下图

[image: image10.png]AlKbRE
AU LA

sk Jifii: 71.2mN/m

M EH: 0007mg

2005-06-01 10:20:03





图6-7

“重测” 键返回图6-3

“打印”将当前记录输出到打印机,并打印。

“退出” 返回图6-1
五、样品测定画面

[image: image11.png]it Bl

1 “ITR” B, WAThRE

7]

H: 0000mg

2005-06-01 10:20:03




图6-8

按“上升”“下降”键调节测试台的高度，以便放入测量杯。

按“开始”后，仪器自动提升测试台，将铂金环浸入液以下5mm处。
[image: image12.png]it Bl

AT R, WA

7]

2005-06-01 10:20:03




图6-9

[image: image13.png]it Bl

WG M B

ELE

H: 0007mg

2005-06-01

10:20:03




图6-10

提示用户加入上层液体（如果测表面张力直接按“继续”），加入上层液体后按“继续”键进行样品测定。

[image: image14.png]it Bl

198 JE T B

i |

2005-06-01

10:20:03





图6-11

按照国标，让界面保持30秒。30秒后，仪器自动缓慢下降测试台，开始测量过程。

[image: image15.png]it Bl

AR, AR

i diHE: 0910mg
2005-06-01 10:20:03




图6-12

[image: image16.png]it Bl

AU PG5 R
ik Jifii: 95.1mN/m
HpjEE: 0910mg

2005-06-01 10:20:03





图6-13

当液膜破裂时，计算并显示测到的张力值。

“重测”键返回图６－8。“打印”将当前记录输出到打印机,并打印。

“退出” 返回图6-1

六、历史记录画面

[image: image17.png]Jto76 51

irlate: 076

ik Jiffi: 71.4mN/m
A 1Y : 05-06-01
K] 14:29:34

2005-06-01 10:20:03




图6-14

“前页”显示前一条历史记录，记录号减1，长时间按下该键，快速向前翻页。

“后页”显示后一条历史记录，记录号加1，长时间按下该键，快速向后翻页。

“删除”删除当前历史记录，显示后一条记录，如果当前记录为最后一条记录则显示显示前一条记录，记录号减1.

“打印”将当前记录内容输出到打印机，并打印。

“退出”退回开机画面如图6-1。

每条历史记录包含3项内容:

(1)张力值；
(2)检测日期；

(3)检测时间；
七、测试注意事项

1、工作环境：仪器的工作环境应满足第四章所说的要求。

2、铂金环：

圆环平面应与北侧页面平行，圆环要保证一定圆度。铂金环要洁净，可用洗洁精清洗，再用纯水漂洗，然后在酒精灯的氧化焰中加热铂金丝至橙红色。

3、测试杯：　

测试杯要洁净，可用洗洁净清洗，再用热水漂洗，最后用纯水漂洗，沥干后使用。

4、纯水的获取：

最好使用多次提纯的蒸馏水。试验表明某些市售的饮用纯净水能够达到实验要求。

５、仪器的校准：

仪器受到大的冲击，或移动后应进行设置项中砝码的校准。 
KDZW-503 全自动油界面张力仪








电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.com
11 /11

