[image: image3.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image3.jpg]
使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd

1、 概述

KDFJS-6试验装置是专为试验绝缘手套（靴）的耐压绝缘等级而设计的第三代产品，更有效地解决了以往不规则的测试方法，简化了测试程序，提高了检测速度，减轻了检测强度，更好地保障了检测人员的安全，可靠地鉴别绝缘手套（靴）的泄漏电流，绝缘老化和工频耐压等参数，可同时检测六只绝缘手套（靴）。
该装置集高压电源与控制系统一体化，接线和检测简单，布局合理可靠，移动方便，拆装灵活等特点，是理想的换代产品。
2、 功能特色
· 高压电源、控制系统一体化，接线操作方便，保护功能完善
· 六只试验桶，可同时检测六只绝缘靴或手套
· 六只数显电流表，泄漏电流直观，每块表头都有过流自动保护
· 软链条高压电极，任意调节电极高度
· 电极采用H62铜材加工，表面镀涂CU/EpNi5bc工艺使表放电小于10pC
3、 主要技术参数
1. 输入电压：AC220V/50Hz

2. 容    量：5kVA

3. 高压电压：0～50kV

4. 高压电流：0～100mA

5. 测试数量：每次6只
4、 产品组成：
1、 操作台
2、 高压头电极支架
3、 高压尾容器桶
4、 平板车
5、 耐压试验装置安装
将平板车放到安全距离之外；将每只试验桶清洗干净，外壁擦干，然后将6只试验桶安放到平板车上，前排1～3号桶，后排4～6号桶；再把高压头电极固定到支架上。

6、 接线图
[image: image1.jpg]ERFFRE(~220V)
ERREESE SRR
E1-6SMEABE
Rikghit





7、 耐压试验
安装、接线完毕后，先做空载试验。试验之前检查操作台内连线、螺丝、元器件间连线是否松动脱落。
(1) 合上进线电源总开关，此时“电源指示灯”亮，
(2) 向左旋转调压器使其回零，“零位指示灯”亮；，
(3) 先按一下复位按钮，再按下“启动”按钮，“送电指示灯”点亮；
(4) 向右缓缓旋转调压器，观察高压表头、低压电流表头读数，将高压升至18kV后停止升压；
(5) 按下“耐压计时”按钮，计时器开始计时，此时观察各表头指针读数有无异常，耐压计时达到设置时间后，计时器动作，报警指示灯亮并发出报警声，按下“耐压计时”按钮，报警声解除；
(6) 将调压器调回零位，按下“停止”按钮，试验即告完毕，断开电源总开关。
空载试验完毕后，即可做实物试验。
(1) 将被试的绝缘手套或靴放置到试验桶中，用固定夹固定置牢，必要时可调整电极的长度；
(2) 用水管向被试手套或靴内注水，使水位距上沿3cm左右为宜；
(3) 用水管向试验桶内注水，使水位与手套或靴内水位一致，但要注意桶内水位也应距离其上沿3cm左右以避免溢出；
(4) 开始试验，试验步骤与上述空载试验相同，但应注意绝缘手套的试验电压为15kV，绝缘靴为18kV；
(5) 试验过程中，6个毫安表显示各对应被试品的泄漏电流，如果泄漏电流达到10mA即视为击穿，对应的过流保护动作，对应的“指示灯”亮，表示被试品不合格。击穿后须按“复位”按钮才能进行下次试验。
8、 注意事项
1．必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序；
2．本装置在试验过程中，操作人员应保持安全距离操作（空气中每米20kV），工频耐压试验台必须可靠接地，接地电阻应小于0.1Ω；
3．使用前应测试绝缘电阻，其绝缘电阻值应大于2MΩ；
4．使用前应检查各电气元件触点是否松动，接触是否良好，各保护系统是否能正常工作；
5．使用前，应将绝缘撑杆、电极、试验桶等各部位用酒精擦净；
6．试验完毕应将水放完，用棉布将各部位擦干。若长期不使用时应将试验桶、电极杆、绝缘撑杆置于干燥通风处保存；
7．工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质；
8．本装置运输时，应外套塑料袋防潮，箱内四周垫有泡沫防震；
9．搬运过程中，应防止硬冲击；
10．本装置在相对湿度不大于80%、无腐蚀性物质、干燥通风的场所保存。
9、 售后服务
· 本仪器保修三年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。
· 仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。
· 若仪器出现故障，寄回本公司修理。
· 本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有更改恕不另行通知。
10、 装箱单
1、控制操作台











1台
2、耐压平板车











1台
3、试验桶












6只
4、高压头主、副电极









1套
5、操作台与试验装置连线








1套
6、使用说明书











1份
7、合格证及保修卡










1份
附表：常用电气绝缘工具试验标准
[image: image2.png]i BEFE | BE | ZmeE | R
L oy wn e | G G o | (min)
610, 30
1¢ HREAR 1ike 5¢
35 80-
2 HEHe 35¢ 1ike 802 5
I5LAT 3 faskea ke
3 HREFH 102 1ike 260 50 e
22 400¢
6~10¢ 400
booE 2 2k 56
2350 105
B 8¢ =0
HETFE, 2ike 14
T 2.5 =15
6 6o 17240
AR 2ike
10¢ 10 E 14~17
REEREH = 2ike 150 20 =750





接大地





KDFJS-6 绝缘手套（靴）耐压试验装置








电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.com
2 /5


