[image: image6.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image6.jpg]使用说明书
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]B (D




武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目  录

一、产品简介……………………………………………3
二、技术特性……………………………………………3
三、仪器简介……………………………………………5
四、操作方法……………………………………………8
五、测试结果分析………………………………………9
六、维护保养……………………………………………9
七、配置清单……………………………………………10
一、产品简介
TAG-6000无线高压核相器（以下简称“仪器”）用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作，否则可能发生短路。仪器适合6KV～200KV输电线路带电核相作业，同时具有高压验电和核定相序的功能。
仪器采用无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相器的诸多缺点，符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比，其主要优点是去掉了连接两个电网（电源）两端的引线，使用不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性。 
仪器由X发射器、Y发射器和接收主机组成。两个检测发射器可以判断线路是否带电，然后发出测量的相位、频率信号。接收主机接收两个检测发射装置发回的信号，从而判断两线路是否同相。
安全事项 :
1、现场测试时，应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。 
2、标准配置绝缘杆3米，对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时，请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、核相操作时，手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
二、技术特性 
1、相位差准确度：误差≤5°；
2、自校误差：＜2°；

3、频率准确度：±0.1HZ；

4、本产品所测电压等级为6KV-500KV；

5、发射器和接收主机的传输距离大于130米，两发射器之间的最大距离约260米；

6、结果判断（同相、异相）采用A级标准，相位差≥30°为异相，相位差<30°为同相；

7、真人语音提示，男声“同相”、女声“异相请注意”；

8、屏幕同时显示两线路相位差、频率、波形和失量图；

9、主机显示电池电量，半小时无操作自动关机；

10、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池；

11、具有高压验电和核定相序的功能；

12、高压测量时泄漏电流<10uA；

13、发射器工作功耗<0.1W，接收主机工作功耗<0.3W；

14、主机锂电池容量约为2200mAH，发射器电池容量约为350mAH；

15、若仪器1年使用10次，每次30分钟，则充电周期约为1年；

16、工作环境：-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH；

17、储存环境：-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH；

18、整机重量：约4.5KG；

19、仪器包装尺寸：长71cm*宽26cmm*高11cm。

三、仪器简介
(1)仪器外观简介

(2)仪器操作简介
	[image: image1.jpg]S48 R4





 充电孔                 喇叭孔


（接收主机）
	液晶显示：
(a) 第一行：X线路与Y线路的相位差。
(b) 第二行：X线路的波形和频率。
(c) 第三行：Y线路的波形和频率。
指示灯：
（a） 异相红灯亮：两线路异相。
（b） 同相绿灯亮：两线路同相。
（c） 充电红灯亮：正在充电。
（d） 充电绿灯亮：电已充满。
按键：
1)长按开机或关机。
2)短按波形图和矢量图界面切换。
补充：
1)右上角有电量指示；
2)最下端有充电接口插孔。

	[image: image2.jpg]



（发射器底部示意图）
	指示灯：
指示灯1和指示灯2:测量时不停闪烁。
充电指示灯:充电为红色，充满为绿色。
蜂鸣器：
接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒钟，表示线路带电。
安装螺孔：
与伸缩绝缘杆相连。
充电接头：
与充电器连接。



（3）检查
（a）接收主机检查：长按“开/关机键”开机，屏幕显示正常，右上角显示电量。

异常处理：如果在使用时仪器死机，长按“开/关机键”不能正常关机，请将仪器背后的电池盖打开，按“K_Reset”复位键，仪器可复位至正常状态。
（b）发射器检查：

方法1：使用配置的测试线参照图（1）连接至220V市电，如果发射器蜂鸣，两指示灯交替闪烁，接收主机显示对应的波形和频率信息，则发射器正常；

注意：严禁使用导线替代测试线，否则仪器会烧坏。（测试线内部有限流电阻）。

方法2：将发射器挂接到相应电压等级的带电线路上检验，如图（2）所示，如果发射器蜂鸣，两指示灯交替闪烁，接收主机显示对应的波形和频率信息，则发射器正常；

方法3：使用高压试验设备，模拟高压线路对仪器进行检验，如图（3）所示，如果发射器蜂鸣，两指示灯交替闪烁，接收主机显示对应的波形和频率信息，则发射器正常。

[image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]



           图（2）                       图（3）

提示：如果不使用测试线，仪器的启动电压约为4KV；

使用测试线时，仪器的启动电压约为5V。

（c）绝缘杆检查：

将伸缩绝缘杆拉伸至全长后进行规定的耐压试验。具体耐压电压可参照附录A。

提示：1）当耐压试验设备的最高电压受限时，可以将绝缘杆拉伸至全长后，每单节进行相应的耐压试验；
2）绝缘杆最前端无内置导线，可以进行耐压试验。

四、操作方法
（1）高压核相
将X、Y发射器分别挂接到两带电线路上，观看接收主机的测量结果（依照国家电网核相A级标准）。大于30度时为异相，“异相”指示灯亮，同时语音提示“异相请注意”；小于30度为同相，“同相”指示灯亮，同时语音提示“同相”。操作示意图如下：
[image: image5.jpg]B EN




补充： 1)如果测试电压为220V/380V,请使用市电专用测试线（测试线内部有电阻,非直通导线）与发射器连接，再进行测量；
2)1KV～10KV的线路，如果因外绝缘层较厚而发射器不能自启动。可以旋开发射器的上盖，打开发射器开关，再进行测量。测量完毕后记得关闭发射器开关。
五、测试结果分析
	相位差值(度)
	相位差是否稳定
	结果判断
	补充说明

	0～5
	稳定
	同相
	两线路同频率，
等电压。

	115～125
或235～245
	稳定
	异相
	两线路同频率，
等电压。

	0～360
	不稳定，0～360度循环变化
	两线路频率不相同
	不能并网。

	非0,120,240附近值
	稳定
	两线路电压不相同。
	两线路频率相同，电压不同，
不能并网。


六、维护保养
1、长期不使用时请充满电后再存放；
2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中；
3、绝缘杆首次使用前应做耐压试验，且每年进行一次耐压试验。
七、配置清单
	物品名称
	数量

	铝合金机箱
	1个

	接收主机
	1个

	发射器
	2个（X、Y发射器各1个）

	伸缩式绝缘杆（5米）
	2根

	充电器
	2个

	尖头端子
	2个

	测试线（内置电阻）
	2条

	说明书
	1份

	出厂检验报告
	1份

	
	

	产品合格证
	1份


注：1）尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。当它比弯钩更适于现场操作时，请用它替换弯钩后再操作。
附录A
绝缘杆参数补充说明
绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管, 符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见下表。
  表一  绝缘杆机械、电气特性
	项   目
	单 位
	指 标

	马丁式耐热性(纵向)
	℃
	>200

	抗冲击(纵向)
	MPa/cm
	>147

	抗弯度(纵向)
	MPa
	>343

	表面电阻系数(水浸后)
	Ω
	>10x1011

	体积电阻系数(常态)
	Ω/cm
	>10x1031


表二 绝缘杆耐压试验参数
	电压 (kV)
	长度(m)
	工频耐压 (kV)
	时间 (min)
	结果

	
	
	标准值
	试验值
	
	

	6-10
	1.5
	44
	44
	1～5
	合格

	35
	2.4
	80
	80
	1～5
	合格

	66~110
	2.8
	254
	254
	1～5
	合格

	220
	3.0
	300
	300
	1～5
	合格

	500
	4.0
	600
	600
	1～5
	合格


产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。
TAG6000 语言无线高压核相器





























电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 11 / 12

