[image: image3.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image1.jpg]


使用说明书
[image: image3.jpg]

武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd


本仪器安全性能符合国际标准 IEC61010-1：2001。
本仪器执行标准 Q/WHBY 003-2002。
1  性能特点

●适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。

●31/2LCD大屏幕数字显示，分辨率高,读数方便。

●有四种额定绝缘测试电压，负载能力强。

●操作便捷，携带方便，准确、可靠、稳定。

●低耗电、12V/1.8AH锂电池供电，使用时间长。（或采用交流AC220V供电。）

●电池电压不足，有欠压标志符“ [image: image4.jpg]5000V

2500V

HE YR
O
DC 12V

1000V

500V

OFF

~—( E % F)—

TESTER

S

[ Sas Sl o RIREE |
B S MR IRK P
FPL PR EREIRER
;R BB T
wEwd WHPRREmR
P rg$ps KHEXE 8
RAH T il B R AL D
B Spmeee R
B g mAkmERE .
s YRR ol S

o 2% e, BH W 32 A

DIGITAL VOLTAGE INSULATION

B = s




 ”显示。

●具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。 

●保护功能完善，能承受短路和被测电器残余电压冲击。

2  技术指标

	型  号
	HS2670
	HS2671
	HS2677

	额定电压（V）
	500V；1000V；

2000V；2500V
	500V；1000V；

2500V；5000V
	1000V,2500V;

5000V;10000V

	工作电压（V）
	额定电压±10%    负载≥20MΩ

	测量范围

及误差
	(1~1999)MΩ

±(5%RDG+2d)

 (2.00~199.9)GΩ

±(10%RDG+2d)
	(1~1999)MΩ

±(5%RDG+2d)

 (2.00~199.9)GΩ

±(10%RDG+2d)
	(1~1999)MΩ

±(5%RDG+2d)

(2.00~199.9)GΩ

±(10%RDG+2d)


	输出短路电流
	≤2mA


2.1  主要指标

2.2  其它指标

●  绝缘电阻:  ≥50MΩ (1000V)
●  耐压:  AC  3kV  50Hz  1min

●  工作温度和湿度:  －10℃ ～ +50℃    ＜85%RH

●  电源: 直流DC12V锂电池

●  耗电:  ≤150mA；

●  外形尺寸:  260mm(L)×180mm(W)×100mm(D)

●  重量:  ≈1kg

3  仪表外形


	1． E端（接地）
	2.G端（保护环） 
	3．L端（线路）

	4．欠压指示
	5．液晶显示屏
	6．电源接口

	7．高压指示灯
	8．选择开关
	


4  使用方法

●确认被测试品安全接地，试品不带电。

●确认仪表E端（接地端）已接地。

●按了高压开关按钮后，仪表E、L端就有高电压输出，请注意安全！
●测试完毕，请及时关闭高压和工作电源。
4.1  电池检查及更换

仪表在接通电源工作时，显示屏若显示“[image: image2.jpg]


 ”欠压符号，表示电池电量不足，应更换新电池。

4.2  测试

将仪表E端接试品的接地端（或一端），L端接试品的线路端（或另一端）。将选择开关置所需的额定电压位，显示屏首位显示“1”，表示工作电源接通。按一下高压开关按钮，高压指示灯点亮，显示屏上显示的数值就是被测试品的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时，显示屏首位显示“1”，后三位熄灭。
注：测量时，由于试品有吸收、极化过程，绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动，系正常现象。

4.3  G端（保护环）的使用

测量高绝缘电阻值时，应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环，并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端，以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差，保障测试准确。

4.4  关机

读数完毕，先按高压开关关断高压，高压指示灯熄灭；再将旋钮拧至OFF关闭电源。对电容性试品还应将试品上的剩余电荷放完，再拆下测试线，以免电击伤人。
5  服务承诺

●本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规程，有质量问题本公司负责保修。

●若仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

●若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

●本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通告！
6  仪器成套

1、测量线一套（两根，红、黑各一根）

2、电源适配器一个

3、说明书一份

4、出厂检验报告一份

注：此说明书所述指标仅适于您现用的仪表，若本公司仪表改型恕不另行通告
KDHS 2671 数字兆欧表





尊敬的用户：谢谢您使用2671系列绝缘电阻测试仪。为了您的安全和保障仪表正常使用，请先仔细读完本说明书再进行操作。








-3-





-3-





-4-











PAGE  
电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.com
3 / 4

